
曹县农产品质量安全检测中心项目

招  标  文  件
（项目编号：SDGP371721000202302000242）

            招 标 人：曹县农业农村局

            代理机构：山东中慧招标代理有限公司 

日    期：二〇二三年九月

目     录 
第一章 招标公告
2
5第二章 投标人须知


23第三章 评标办法


第四章 合同条款及格式
31
第五章 项目技术指标、参数及要求
57
14第六章 投标文件格式

7



招标公告
曹县农产品质量安全检测中心项目

招标公告
项目概况

曹县农产品质量安全检测中心项目招标项目的潜在投标人应在中国山东政府采购网、菏泽市政府采购公共服务平台（http://ggzypz.heze.gov.cn/）、赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com获取招标文件，并于2023年10月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP371721000202302000242
项目名称：曹县农产品质量安全检测中心项目
预算金额：1420万元
最高限价：1420万元
采购需求：

	标的
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求
	本包预算金额（单位：万元）

	A
	曹县农产品质量安全检测中心项目
	1
	详见招标文件
	1420


合同履行期限：建设期2024年1月20日前完工。
本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）文件要求；

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人具备完成本项目的相应能力；（2）投标人无不良信用记录（未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单），信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)；（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

三、获取招标文件

1.时间：2023年9月27日8时30分至2023年10月9日17时30分，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：请登录在中国山东政府采购网、菏泽市政府采购公共服务平台（http://ggzypz.heze.gov.cn/）、赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com自行下载。

3.方式：①凡有意参加本次政府采购的潜在投标人/供应商必须在“中国山东政府采购网（www.ccgp-shandong.gov.cn）”进行注册；②本次采购为电子投标/报价，在“中国山东政府采购网”注册后，同时投标人/供应商需在赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com上进行注册并获取招标/竞争性磋商文件。在赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）递交加密版电子投标/响应文件，网上开标以电子投标/响应文件为准，电子版投标/响应文件必须电子签章。在线递交电子投标/响应文件前，投标人/供应商应当使用响应文件编制工具客户端及CA为投标/响应文件加密，加密时响应文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人/供应商自行承担。CA办理有一定周期，供应商务必及时进行网站的注册及CA办理完成，以免造成投标失败。未及时进行网站注册及CA办理的供应商所造成的投标失败，后果由供应商自负 。供应商在使用赢标网（菏泽）电子招投标交易平台时，如有任何疑问，联系赢标平台技术支持，联系方式：15898683755,15552513997。③采购文件在中国山东政府采购网、菏泽市政府采购公共服务平台、赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com发布后，视作已发放给所有投标人/供应商（发布时间即为发出招标/磋商/谈判文件的时间），各投标人/供应商应随时关注报名项目信息并及时在中国山东政府采购网、菏泽市政府采购公共服务平台、赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com下载电子版采购文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人/供应商自负。④关于本项目的疑问提出、答复、变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在中国山东政府采购网、菏泽市政府采购公共服务平台、赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com发布。投标人/供应商自行查阅网站信息，或于磋商/开标会议前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。
4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.截止时间：2023年10月17日9时30分（北京时间）

2.开标时间：2023年10月17日9时30分（北京时间）

3.地点：赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区） http://hz.fzbidding.com/上传经 CA 加密的电子投标文件（不见面开标）
五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜： 

    其他补充事宜:本项目实行远程异地评标。 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：曹县农业农村局

地 址：曹县珠江路　

联系方式：15853053666　

2.采购代理机构信息

名 称：山东中慧招标代理有限公司

地 址：菏泽市开发区珠江路1777号建树产业园三号楼510室

联系方式：18553011018

3.项目联系方式

项目联系人：闫经理　

联系人电话：18553011018
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：曹县农业农村局
地址：曹县珠江路  
联系人：王主任 
电话：15853053666

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：山东中慧招标代理有限公司
地址：菏泽市开发区珠江路1777号建树产业园三号楼510室
联系人：闫先生
电话：18553011018

	1.1.4
	项目名称
	曹县农产品质量安全检测中心项目

	1.1.5
	供货及安装地点
	曹县农业农村局指定地点

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.2
	合同履行期限
	建设期2024年1月20日前完工

	1.3.3
	质量要求
	符合国家及行业相关标准及采购人要求的标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	1、投标人具备完成本项目的相应能力；2、投标人无不良信用记录（未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单），信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)；3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5
	费用承担
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间10日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	1.12
	偏离
	参数允许偏离

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	标前答疑、招标文件澄清说明、补充通知等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间10日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年10月17日09时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	电子媒介发出之日

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	电子媒介发出之日

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标文件的修改、澄清文件及有关问题的说明

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件的截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	根据鲁财采【2019】40号的规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	近三年（2020年8月01日至今）

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近三年（2020年8月01日至今）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	由投标人的法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖单位公章（可采用电子签章）

	3.7.4
	投标文件份数
	经过加密的电子版投标文件一份，需在提交投标文件截止时间前上传至赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com
注：中标人在领取中标通知书时提交与电子版一致的一正四副纸质版投标文件。

	4.1
	投标文件递交地点及截止时间
	时间：2023年10月17日09时30分（过期不予接收）

地点:在赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com上提交加密的电子投标文件

	5.1
	开标时间、地点
	时间：2023年10月17日09时30分(北京时间)

地点：菏泽市公共资源（国有产权）交易中心（不见面开标）

	5.2
	开标程序
	详见招标文件

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人及以上单数；

评标专家确定方式：由采购人依法组建

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

推荐的中标候选人数：推荐前三名

	10
	需要补充的其他内容

	10.1词语定义

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：以行业主管部门发布的通告为准。

	10.2 招标控制价

	
	招标控制价
	招标控制价为1420万元。

备注：投标总报价不得超过招标控制价，超过招标控制价的报价，做无效标处理。

	10.3 “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	10.4 计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	是

	10.5电子招标须知

	电子交易须知
	注意事项：

招标/磋商文件中其他章节与供应商须知有不一致的内容，以供应商须知内容为准。

本次采购为网上交易，供应商/供应商应通过赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com上传经CA加密的电子投标/响应文件，在线递交电子投标/响应文件前，供应商/供应商应提前在赢标平台首页的“下载中心”栏目中下载并安装“CA驱动”和“投标文件编制系统”，供应商/供应商应当使用投标文件编制系统及CA为响应文件加密（编制系统在赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com下载中心下载，具体加密操作流程可登录赢标平台账号后，下载操作手册学习，加密时所有响应文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由供应商自行承担。供应商/供应商未按规定加密的投标/响应文件，赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com将拒绝接收。
供应商/供应商须在投标/响应文件递交截止时间前，通过投标文件编制系统客户端生成加密文件，并在招标文件规定的投标/响应文件递交截止时间前登录赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com递交电子投标/响应文件。

供应商/供应商在递交投标/响应文件之后、在规定的投标/响应文件递交截止时间之前，可随时登录赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com撤回投标/响应文件。需要补充或修改投标/响应文件时，必须先撤回投标/响应文件，修改后重新递交。重新递交的投标/响应文件应按招标文件的规定编制和CA加密。在投标/响应文件递交截止时间后，不能修改或撤回投标/响应文件。

采购人按招标文件中规定的时间和地点公开报价，供应商/供应商必须自带笔记本电脑、CA准时在线参加报价，解密时间规定为30分钟，供应商/供应商需使用CA在规定的时间内自行完成解密。若供应商/供应商在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目投标。电子开标过程出现故障时，按相关部门的规定处理。

平台技术服务费：平台向参与投标的供应商/供应商收取平台技术服务费。供应商/供应商在递交响应文件前通过平台支付。

《操作手册》可在赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com下载中心”栏目进行下载。供应商在使用电子招投标平台时，如有疑问，请拨打技术支持电话：15898683755   15552513997

	电子招投标的应急措施
	电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施:

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的；

（6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的， 也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审；对于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为PDF版文件（U盘）评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。

	费用
	1、招标代理服务费：本项目的招标代理服务费参照《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980 号文件货物类收费标准收取，预算编制费73069.07元、预算评审费23930.87元、结算评审费45998.05元（结算评审费以实际发生费用为准，由中标人后期支付给第三方）

2、平台技术服务费：供应商递交加密文件时缴纳平台技术服务费，收费金额按照赢标（菏泽）平台收费标准执行，收费标准详见赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com首页消息通知栏目中平台收费标准。
3、菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费：由成交供应商支付。菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费以成交价为基数，按以下比例分段累进计费。
收 费 标 准 
300万元以下（含300万元） 0.17% 
300万元-500万元（含500万元） 0.16% 
500万元-1000万元（含1000万元） 0.15% 
1000万元-3000万元（含3000万元） 0.14% 
3000万元-5000万元（含5000万元） 0.09% 
5000万元-1亿元（含1亿元） 0.05% 
备注：1、单项最低收费1000元。2、货物与服务类项目中标金额/成交金额超出3000万元（不含3000万元）部分不再收取菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费。3、工程类项目中标金额/成交金额超出1亿元（不含1亿元）部分不再收取菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费。
上述费用由中标人在领取《中标通知书》前缴纳，报价时投标人自行考虑。

	10.6中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标的情况在招标公告发布媒介予以公示。

	10.7知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.8重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.9 同义词语

	
	构成招标文件组成部分的招标人同采购人。

	10.10 监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购行政监督部门依法实施的监督。

	10.11解释权

	
	招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.12招标人补充的其他内容

	资格

证件
	本项目资格后审实行合格制，各投标人须在投标截止时间前将以下资格性审查资料的扫描件（或复印件）附到投标文件中，并加盖单位公章。采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，资格审查时若有一项不合格的均为无效投标文件，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标：

（1）带有统一社会信用代码的营业执照副本；

（2）投标人无不良信用记录（未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单），信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)，提供加盖单位公章的查询结果；
（3）会计师/审计事务所出具的投标人上一年度审计报告或投标人近两年资产负债表、损益表及经营状况（包括销售额）或其基本开户银行出具的资信证明；小微企业可只提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件加盖投标人公章；

（4）依法缴纳税收一年来连续三个月的依法缴纳税收的凭据或入账票据凭证（或纳税申报材料）；[公司成立不足三个月的，可提供自成立以来的依法缴纳税收的凭据（或纳税申报）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

    （5）依法缴纳社会保障资金的良好记录（专用收据或社会保险缴纳清单）；（公司成立不足三个月的，可提供自成立以来依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）法定代表人身份证或授权委托书及授权委托人身份证。

	履约保证金
	无

	质保期
	本项目要求中标方提供不低于1年的上门免费质保（设备保修起始时间为验收合格之日起，至中标方承诺的免费质保期最后一日止）。

	信用评价
	投标人须在项目开标前，进入菏泽市政府采购公共服务平台（http://ggzypz.heze.gov.cn/），在服务平台点击【菏泽市政采信用管理系统】进入信用系统完成账号注册（已有账号的无需重复注册），登录系统截取当前的信用星级和分数，作为投标人信用情况的参考。在项目评标结束后，投标人需登录菏泽政采信用管理系统，对本次项目的各阶段参与主体完成信用评价并于系统内提交评价结果。信用系统具体操作步骤详见【菏泽市政采信用管理系统】用户操作手册（http://47.104.12.130:10000/user/login）。

	付款方式
	签定合同人员进场付至合同总金额的20%，项目交付使用付至合同总金额的60%，验收完成并经财政部门结算评审后付至结算总金额的95%。剩余5%验收完成五年后无息付清。

	本工程结算价款以财政部门对评审意见的批复和处理决定为准。

	注：因本项目实行电子招投标，如项目发布澄清、补充、修改信息，将在中国山东政府采购网、菏泽市政府采购公共服务平台（http://ggzypz.heze.gov.cn/）、赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com进行公告。公告自发布之日起即视为通知到潜在投标人。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、建设期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

      详见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人； 

（5）为本项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不组织踏勘现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

无
1.11 分包

本项目装修部分允许分包。

1.12 偏离

投标文件应符合招标文件的实质性要求，参数部分允许偏离。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目技术指标、参数及要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在本项目使用的电子平台模块提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清通过公告发布同一媒介发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以通过公告发布同一媒介发布修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

    1）投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明；

授权委托书和被授权人身份证明；

4）报价明细表；

5）投标文件偏离表；

6）备品一览表；

7）技术方案；

8）资格审查资料；

9）拟派往本项目的主要人员情况表；

10）同类项目业绩一览表；

11）其他材料。
3.2 投标报价
本项目为交钥匙工程，投报报价应包括检验检测中心的整体设计规划、装修、设备采购、安装、人员培训等所有相关费用和税金。
投标单位应保证所生产、使用和销售的产品不侵犯他人的专利权和知识产权，一旦发生侵权行为，投标人承担招标人及其他方的全部损失。

本项目所有设备在制造过程及交货时应接受招标人的监督，品牌、质量应经招标单位认可后方可供货；所有的设备或材料（包括所有的配件）的供货、安装、调试、试运行、检验验收等必须按照国家供货及安装相关规范及技术要求完成，并达到招标文件要求。
本招标文件中所提出的为标准工况下的技术要求，投标人在进行设计和制造时，除须满足本技术文件中所提的各项要求外，应同时满足该产品生产国的最新版的规范和标准的各项要求。

质量及验收：由招标人按国标、部标或行业标准组织相关专业专家进行验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。验收费用由中标人承担；若验收不合格，由中标人承担相应责任。
专门用于本项目所有设备、设施和材料一经运到施工现场，即应被视为专供工程项目使用，由承包人负责保管，采保费、材料检验试验费招标人不再单独支付。

投标人可先到项目所在地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或建设期延长申请将不被批准。

对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
本项目执行固定单价合同。投标人在计算报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力。

本项目招标代理费、预算编制费、预算评审费、结算审核费详见前附表，以上费用由中标人在领取《中标通知书》前支付，并计入投标报价。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期均为90日历天。

3.3.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（无）

3.5 资格备查资料

在招标过程中，投标人名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其投标将被拒绝；更换投标人的，作为无效投标予以否决。

3.6是否允许递交备选投标方案：不允许
3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关建设期、投标有效期、质量要求、项目技术指标、参数及要求、招标范围等实质性内容作出响应，否则，将作为无效投标处理。

3.7.3  投标文件采用电子版，并按招标文件要求格式加盖电子签章或经签字盖章后的扫描件。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 中标人须在领取中标通知书前递交纸质版投标文件正本一份, 副本肆份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，纸质版文件需与投标时电子版投标文件完全一致。

3.7.5加密投标文件电子版一份，需在递交截止时间前在赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com递交。
4.1 投标文件的密封和标记

 投标文件应按招标文件规定的要求进行加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 各投标人应在本招标文件“投标人须知前附表”规定的递交截止时间前，将加密的电子版投标文件递交到赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com上。

4.3 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。

4.3.2 重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在递交投标文件截止时间后，不能修改或撤回投标文件。

4.3.3 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，会议由代理机构主持。投标人法定代表人或其委托代理人进入网上开标大厅进行签到以证明其出席。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会议纪律； 

（2）宣布主持人、唱标人等有关人员姓名； 

（3）投标人在招标文件规定的时间内对已提交的投标文件进行解密，解密成功后进行唱标；
（4）开标结束，进入评审程序。 

网上交易：请各投标人自备操作电脑、CA参与网上交易，交易活动以数据电文为准。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部令第78号第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2中标人在中标通知书发出之日起10个工作日内签订合同等事宜，未按规定办理者，视为放弃中标资格。无正当理由放弃中标资格的，赔偿给招标人带来的损失。不能按合同约定及时进场的，情节严重的，可取消其中标资格，并赔偿给招标人带来的损失。

7.4 履约担保（无）
7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将对该重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审，合格投标人不足3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后对该项目不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照（副本）
	具有统一社会信用代码的营业执照副本

	
	
	无不良信用记录
	投标人无不良信用记录（未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单），信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)，打印网页版（截图）并加盖投标人公章或代理公司现场查询。

	
	
	财务状况
	会计师/审计事务所出具的投标人上一年度审计报告或投标人近两年资产负债表、损益表及经营状况（包括销售额）或其基本开户银行出具的资信证明；小微企业可只提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件加盖投标人公章；

	
	
	依法缴纳税收的良好记录
	依法缴纳税收一年来连续三个月的依法缴纳税收的凭据或入账票据凭证（或纳税申报材料）；[公司成立不足三个月的，可提供自成立以来的依法缴纳税收的凭据（或纳税申报）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

	
	
	依法缴纳社会保障资金的良好记录
	依法缴纳社会保障资金的良好记录（专用收据或社会保险缴纳清单）；（公司成立不足三个月的，可提供自成立以来依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

	
	
	无重大违法记录的书面声明
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	
	
	法定代表人或被授权委托人
	法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证

	采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，资格审查时若有一项不合格的均为无效投标文件。

	2.1.2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或委托代理人签字（或盖章）及加盖单位公章（可采用电子签章）

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.3
	响应性评审标准


	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	建设期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	项目技术指标、参数及要求
	符合第五章“项目技术指标、参数及要求”规定

	评审委员会按照以上条款内容对投标文件进行符合性审查，发现投标文件中有一项或多项不响应者，将作无效标处理。


评分标准
	评分内容
	项目
	评分标准

	报价部分（30分）
	报价

（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。注：小数点后保留2位有效数字。

	商务部分（30分）
	技术实力

（25分）
	液相色谱质谱联用仪、三重四级气相色谱质谱联用仪生产厂家能提供在农业部合作共建证明文件或截图的得3分，需提供加盖生产厂家公章的复印件，未按要求提供的不得分。

液相色谱质谱联用仪、三重四级气相色谱质谱联用仪生产厂家能提供在农业部或山东省级农业系统用户出具的评价报告文件的得3分，需提供证明文件，未提供证明文件不得分。
液相色谱质谱联用仪具有超快射频高压供电专利、CID气路控制专利、碰撞池专利、预杆偏置电压专利、扫描功能专利、离子透镜专利、离子导向结构专利的每项得1分，此项最高得5分，需提供加盖生产厂家公章的复印件，未按要求提供的不得分。

三重四级气相色谱质谱联用仪具有高辉度离子源专利、偏转透镜专利、超快速扫描专利的最高得2分，需提供加盖生产厂家公章的复印件的证明文件，未按要求提供的不得分。

投标人所投品牌仪器厂家提供品牌参与制定200种以上农药及其代谢物残量标准定制，提供农业部或省级农业系统单位证明文件的得2分。需提供加盖生产厂家公章的复印件的证明文件，未按要求提供的不得分。

招标参数中要求提供的证明文件每提供一条得0.5分，此项最得10分，未提供或提供不足10份证明文件的此项不予得分。所提供的证明文件应加盖生产厂家公章，未按要求提供的不得分。

	
	企业实力（5分）
	1、投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1份符合要求的证书得0.25分，最多得1分。

本项计分以电子投标文件中相关证明材料原件扫描件为准，未提供或未按要求提供上述材料者不得分。

2、投标人具有高新技术企业证书的，得1分。

本项计分以电子投标文件中相关证明材料原件扫描件为准，未提供或未按要求提供上述材料者不得分。

3、投标人为省级或以上专精特新企业的，得1分；

本项计分以电子投标文件中相关证明材料为准，提供工业和信息化厅或工业和信息化部公示的网页截图加盖投标人公章。

4、投标人拟投入人员具有项目管理专业人员资格认证（PMP）资格的得1分，须提供网址：https://www.pmi.org/查询结果的截图、人员在职证明文件扫描件。

5、投标人拟投入人员具有售后服务高级管理师资格的，每提供1份得0.5份，本项最多得1分，须提供证书扫描件、人员在职证明文件扫描件。

	技术部分

（40分）


	技术指标响应情况（25分）
	根据产品配置和技术指标对采购要求技术性能参数的响应程度进行综合评分，投标人所投产品全部满足招标文件所有技术要求的得25分。

技术参数中标“★”部分为核心参数，投标人应满足或高于招标文件要求，每有一项标“★”参数负偏离扣2分，负偏离达到8项及以上本项不得分。

技术参数中标“▲”部分为重点参数，投标人应满足或高于招标文件要求，每有一项标“▲”参数负偏离扣2分，扣完为止。

	
	产品质量保证（5 分）
	综合考虑投标产品的整体技术性能、后期使用成本、产品安全性及稳定性、维护及其它因素等评分。

投标产品整体技术性能完全符合或高于采购要求，后期使用成本低、产品使用安全稳定、易于维护得5分；产品稳定性等相对合理得2分；投标产品整体技术性能不满足招标文件要求后期使用成本及维护、产品稳定性等不合理或无相关描述的不得分。

	
	实施及培训方案（5分）
	针对本项目的实施与培训方案（含实施方案、培训计划等）进行评分。完全符合本项目需求且调理清晰、详细可行的本项得5分；满足本项目需求的得2分；描述过于简单、可行性不高的得1分；无相关描述或者方案不符合本项要求的不得分。

	
	售后服务方案（5分）
	根据采购要求和投标响应情况对投标人提供的售后服务方案进行评分：

售后服务方案完整、具体，响应时间及时、迅速，能及时解决采购人使用问题的，售后服务机构完全满足招标文件要求的得5分；提供了售后服务方案但不够具体，响应时间不够及时，与招标文件存在差距的得2分；售后服务方案不具体的得1分；无相关描述或者方案不符合本项要求的不得分。


资格后审办法

本项目资格后审实行合格制，各投标人须在投标截止时间前将以下资格性审查资料的扫描件（或复印件）附到投标文件中，并加盖单位公章。采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，资格审查时若有一项不合格的均为无效投标文件，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标：

（1）带有统一社会信用代码的营业执照副本；

（2）投标人无不良信用记录（未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单），信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)，提供加盖单位公章的查询结果；
（3）会计师/审计事务所出具的投标人上一年度审计报告或投标人近两年资产负债表、损益表及经营状况（包括销售额）或其基本开户银行出具的资信证明；小微企业可只提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件加盖投标人公章；

（4）依法缴纳税收一年来连续三个月的依法缴纳税收的凭据或入账票据凭证（或纳税申报材料）；[公司成立不足三个月的，可提供自成立以来的依法缴纳税收的凭据（或纳税申报）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（5）依法缴纳社会保障资金的良好记录（专用收据或社会保险缴纳清单）；（公司成立不足三个月的，可提供自成立以来依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）法定代表人身份证或授权委托书及授权委托人身份证。
营业执照法定代表人的姓名应与法人代表姓名一致。

投标人名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其投标申请将被拒绝；更换投标人的，其投标将被拒绝。

1、评标方法

1.评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：

详见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准： 

详见评标办法前附表。

2.1.3 资格评审标准：

详见评标办法前附表。

2.2 评分标准：见评标办法；

3.评标程序

3.1
初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.2项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，将作为无效投标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理。已经中标的，其中标无效：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2
详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.3
投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4
评标结果

3.4.1评标委员会推荐三名中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3中标人在以往的招投标活动中出现不良行为记录的或没有兑现对招标人的承诺的，招标人有权取消其中标资格。

政府采购政策：
（1）促进中小企业发展

按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）要求，对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

支持监狱企业发展

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
促进残疾人就业政府采购政策 

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 财库〔2017〕141 号文件规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。
节能环保

在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

品目清单从中国政府采购网上查询。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。在评审时分别给予节能、环保产品评审价格评审总分值和技术部分总分值加分，强制采购产品除外。

计算方法： 

报价部分加分=（价格部分得分）×加分比例（4%）×（节能、环保产品价格在报价中所占比例）。 

技术部分加分=（技术部分得分）×加分比例（4%）×（节能、环保产品价格在报价中所占比例）。 

供应商是生产商的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书原件或复印件，供应商是代理商的，须提供生产厂家的节能产品、环境标志产品认证证书原件或复印件，代理机构工作人员将在评审现场通过查询中国政府采购网核实供应商所投产品是否为节能产品、环境标志产品，未按要求提供证书或提供证书不全或中国政府采购网查询无记录的，将不给予加分。属于政府强制采购的必须提供相应证书，否则按响应无效处理。（属于政府强制采购的必须提供符合要求的产品，否则按响应无效处理。）

核心产品约定：

本项目约定：液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、三重四级杆气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）为核心产品，如果多家投标人提供的以上4个核心产品品牌均相同的，按一个投标人计算。（根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中华人民共和国财政部令第87号第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

第四章 合同条款及格式

山东省政府采购合同
项目名称:                                                    
合同编号:                                   
计划编号：                                  
采 购 人:                                
供 应 商：                               
采购代理机构:                            
签订时间：二〇二三年  月  日 
采购人（全称）：                          
供应商（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就                            项目 (                        ) 采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：
一、项目概况
1.项目名称：                                           
2.地点：                                           
3.内容和范围：                                           
二、建设期
三、质量标准
符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                                   
2.合同价格形式：固定单价合同          
五、项目经理
供应商项目经理：                       
六、资金来源
预算内资金   元；财政专户资金：   元；自筹资金：    元。   
    七、付款方式
签定合同人员进场付至合同总金额的20%，项目交付使用付至合同总金额的60%，验收完成并经财政部门结算评审后付至结算总金额的95%。剩余5%验收完成五年后无息付清。 

八、合同融资事项
按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
九、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标或成交通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）合同条款；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸（如果有）；
（6）供货、服务清单及报价表；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
十、承诺
1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.供应商承诺按照法律规定及合同约定供货并开展服务，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。
3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十一、签订时间
本合同于       年  月  日签订。
十二、签订地点
本合同在                                签订。
十三、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十四、合同生效
本合同自                                   生效。
十五、合同份数
本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。
	采购人： (公章)

	
	供应商： (公章)

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	住所：  
	
	住所： 

	法定代表人：
	
	法定代表人：

	委托代理人：
	
	委托代理人：

	电 话： 
	
	电 话： 

	传真：
	
	传真：

	开户银行：
	
	开户银行： 

	账号：
	
	账号： 

	邮政编码：
	
	邮政编码：


（说明：此合同上的内容条款是政府采购通用的条款。对于具体不同的采购项目，合同的双方还可以增加更详细的条款，增加的条款作为此合同的附件，同样具有法律效力。）
设备类合同条款
1．采购与供应
1.1 本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。
1.2 本合同所采购与供应设备的数量为暂定量，供应商按附件1《计划采购与供应设备清单》所列品种和规格供货，最终以经采购人验收合格实际数量为准。
1.3 本合同所采购与供应设备的计价、结算和支付货币均为人民币。
1.4 本合同所采购与供应设备的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。
1.5 本合同所采购与供应设备的单价，指运抵本项目现场指定地点交货综合价，包括设备费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、供应商合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等供应商履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.6条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。
1.6本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。
（1）综合单价包干，价格不可调整。
（2）具体调价办法： _______________________。  

2．质量要求
2.1 供应商应在交货同时向采购人提供本合同所采购与供应设备制造商出具的书面质量保证书。
2.2 本合同所采购与供应的设备，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，各项技术性能指标经本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。
2.3 供应商的设备供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和ISO9000质量体系标准。
2.4 本合同所采购与供应设备的质量保证期自验收合格之日起_________年。
2.5质量保证期内，供应商无条件的向采购人提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对采购人提出的书面要求，供应商必须在3日内给予书面答复。如有必要，供应商在3日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由供应商承担。
2.6 不论任何原因，供应商借故推脱或拒绝采购人提出的维修、更换等服务请求，采购人有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给供应商的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换设备的质量保证期相应延长6个月。
2.7质量保证期内，如因供应商产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的一切损失由供应商承担。
2.8其他质量要求：                     。
3．供货时间及地点
3.1供货及通知方式：按批次供货，时间及数量以采购人书面通知为准。在运输、装卸过程中发生的安全事故责任，供应商自行承担。
3.2供货地点：供应商负责送货至项目现场卸至采购人指定的卸货地点，并承担费用。
4．验收标准、方法、地点及期限
4.1数量验收：甲乙双方在交货现场以过磅、点数、检尺等约定方式进行数量验收，采购人应保证设备随到随验。供应商应对在采购人现场的计量数据进行确认。
4.2质量验收：
（1）进行数量验收的同时，采购人按要求进行尺寸和外观质量验收，尺寸和外观质量符合要求方可卸车，否则不得卸车。
（2）外观质量符合要求的，采购人及时按规定取样送本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位进行检测。检测合格视为最终合格。如采购人、本项目建设单位或监督单位提出异议，参照有关标准规范，结合现场情况解决，供应商必须满足上述三方的有关质量的意见。
（3）经双方验收合格后，由采购人开具签收单作为最终结算依据。
（4）抽检未发现不合格产品不代表供应商供应产品全部合格，如因供应商产品问题造成采购人供货期、质量、劳务等损失，全部责任均由供应商承担。
（5）外观及检验不合格的设备，供应商应在接采购人通知后24小时内清理出项目现场，并承担本次的检测费用，造成的一切损失由供应商承担。
（6）其他：现场现货检验，采购人如有异议3日内提出，供应商24小时内负责处理。
4.3标的物所有权自卸货完毕时起转移，但经验收确认为不合格的，供应商必须根据采购人要求无条件退换。
5．安全文明施工与环境保护
5.1安全文明施工
5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____________。
5.1.2 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：________________。  
5.1.3 供应商负责在设备供货、指导安装、调试、售后服务整个过程中现场全部人员、设备的安全。供货服务期间发生的一切安全事故，由供应商承担全部责任，并承担由此发生的一切费用。
采购人不承担供应商和其单位雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包方必须为现场服务人员办理危险作业意外伤害保险，费用自行承担。本项目需特殊防护的内容:针对施工现场情况及迎检等需要，应采取不同的防护措施，费用自行承担。
6．预付款
6.1 预付款的支付时间和金额（或占合同价款的比例）：      
6.2 扣回预付款的时间、比例：  /     
7．货款支付：________________________   
7.2供应商按照采购人要求的时间，依据甲乙双方共同确认的结算金额和结算明细向采购人开具结算100%的增值税发票，否则采购人有权拒绝支付货款且不构成违约。
7.3 货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票等常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。
7.4其他
由于不可抗力等原因导致资金不到位的，致使采购人不能按合同付款，采购人不承担延期付款利息及违约金。
若供应商不按要求开立银行账户，导致货款或项目款延期支付，采购人不承担延期付款利息及违约金，供应商不得因此停止合同的履行。
8．合同变更
8.1 由于项目变更，采购人向供应商提出书面合同变更，供应商应予以接受。甲乙双方共同修订的合同条款，构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。
8.2 根据项目需要，采购人对所采购设备的数量和送货时间如有变更，及时书面通知供应商，供应商按变更后的数量和送货时间供货，新增或减少的设备价格不变。
9．双方责任
9.1 双方指定现场收货及交货代表。
采购人收货代表：          ，联系电话:             。
供应商交货代表：          ，联系电话:             。
双方更换各自代表时，应及时通知对方，以确保设备顺利交接。
9.2 供应商应将设备按合同约定时间运至采购人指定地点，并经采购人指定收货代表和采购人项目所属其他2人及以上签字验收确认后有效。
9.3 本合同履行过程中，如果供应商不能按时交货，应在24小时内以书面形式通报采购人，采购人视情况确定是否同意变更供货时间。如采购人不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部设备。采购人在自行采购和接收该违约部分设备时实际发生的所有额外费用和因此给采购人造成的损失，从应支付给供应商的货款中扣除，采购人同时保留进一步索赔的权利。
9.4 除另有规定和协议要求外，供应商提供的全部设备须采用国家、企业、行业标准要求包装，并同时满足方便所供设备长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。
9.5 装箱单应注明设备的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、供应商、收货人、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。
9.6 供应商应对项目现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。
9.7 供应商应提供本合同所采购与供应设备制造商的名称、法定地址、联系方法等，如果供应商是本合同所采购与供应设备生产厂商的指定代理销售单位，供应商还应向采购人提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。
9.8 供应商运抵采购人指定现场的设备，交货单据上应详细列明当次供应设备的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。
9.9 本合同所采购与供应设备在使用过程中，采购人打开包装进行质量、性能等的检验时，发现质量问题告知供应商，供应商应在三日内予以维修、更换或退货。
9.10 供应商应向采购人提交本合同所采购与供应设备的技术文件，包括材质报告（设备质量检验报告）和生产合格检验报告，以及按照项目竣工验收规定及采购人要求，提供所有相关符合要求的资料。
9.11 采购人、设计、相关内部监督单位审核供应商提交的资料仅是一般性的监督，并不减少供应商与此有关的合同责任。
9.12 未经采购人同意，供应商不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人。供应商即使向采购人发送了权利义务（包含债权、债务）转让通知书，供应商承诺该转让通知书对采购人不发生任何效力，供应商承担因其转让行为给采购人造成的一切经济损失。
9.13当一方纳税人信息等关键企业信息发生变化时，必须书面通知对方，否则应承担因此给对方造成的损失。
9.14采购人依据本合同（供应商纳税人相关信息）约定收款单位（供应商公司名称）、开户银行、账号向供应商支付货款。
10．违约与赔偿
10.1 除本合同中规定的不可抗力外，其他不论任何原因，本合同所采购与供应设备，供应商若不能按规定期限送至采购人指定现场存货地点，采购人向供应商收取逾期运达设备总额（含增值税）每日0.5％的违约金，并有权因供应商违约终止合同。
10.2 对本合同所采购与供应的设备，采购人有权邀请当地有关质量监督管理部门进行检验，并出具检验证书，发现供应商所供设备不符合要求，采购人向供应商提出索赔，供应商应予以接受。
10.3 本合同所采购与供应的设备，在规定质量保证期限内采购人向供应商提出索赔，供应商应按下列条款向采购人赔偿：
（1）同意采购人拒收设备，并把被拒收设备的预付货款返还采购人。
（2）承担退货过程中发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货设备所需的其它费用。
（3）根据设备的质量缺陷和受损程度以及采购人遭受损失，经双方协商同意降低设备价格。
（4）更换或修理有缺陷的设备，以达到合同约定的质量和性能，供应商承担一切费用和风险，并承担采购人因此而造成的损失。同时相应延长被更换或修理设备的质量保证期。
10.4 采购人提出索赔通知后，供应商应在28日内答复，如果在28日内未答复，视为供应商已接受该索赔，同时采购人保留进一步要求赔偿的权利。
10.5 供应商应按采购人要求及时提供符合本合同约定的增值税发票，供应商必须确保发票票面信息全部真实，相关设备品类、价款等内容与本合同相一致。
因供应商开具的发票不规范、不合法等导致发票不能抵扣税款或涉嫌虚开发票引起税务问题的，供应商应向采购人重新开具发票，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
因供应商开具发票不及时给采购人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供应商应向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
供应商不得擅自作废或冲红已向采购人提供的发票，否则供应商须按发票金额（含增值税）的20%向采购人支付违约金，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
10.6 如供应商未按采购人要求的时间内足额足量供应设备，对采购人造成影响达3天及以上，则采购人有权单方面终止合同，另选择供应商，由此造成的一切损失由供应商承担，同时采购人保留向供应商进一步索赔的权利。
10.7 未经采购人同意，如供应商单方面终止供货，除承担给采购人造成的经济损失外，还应向采购人支付未供货货款总额（含增值税）20%的违约金。
11．不可抗力
11.1 不可抗力系指签约双方在缔结合同时所不能预见，并且对其发生及后果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。
11.2 受阻方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，积极采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
11.3 不可抗力事件影响持续60日以上，双方通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行或解除合同的协议。
11.4 本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。
12．知识产权和专利权
12.1 涉及到知识产权（或专利权）标记的产品，供应商应提供知识产权（或专利权）及其权属的有效证明材料。供应商承诺其提供的设备不侵犯他人的知识产权（或专利权），若供应商提供设备侵犯他人知识产权（或专利权）导致他人向采购人索赔的，以及供应商违反本合同其他约定的，供应商承担由此给采购人造成的一切损失，包括但不限于采购人处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一切损失。采购人针对上述一切损失有权从供应商结算货款中扣除或依法追索。
13．争议解决
13.1 遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第2程序解决：
（1）向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁。
（2）向采购人所在地人民法院起诉。
14．其他
14.1 本合同是双方合作的法律文件，对双方具有法律约束力。本合同解除的条件：按《合同法》有关条款执行。
14.2 本合同包括合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、资料等。
14.3.本合同中供应商注明的电子邮箱需是有效（须保证能够正常使用），若使用电子邮件等数据电文形式的，此数据电文进入供应商提供的电子邮箱运营商服务器即视为收到。
供应商电子邮箱（必填）：                    。
14.4未尽事宜经采购人上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
 本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。
14.5补充条款：____________________________________。                                                               
合同附件：
附件1：《计划采购与供应设备清单》
工程类

第一条 通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）的通用条款。  
第二条 专用条款
合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：供应商的书面承诺。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守山东省、菏泽市的地方法规和有关部门的规章、规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第1.5条。
1.6 图纸和供应商文件

1.6.1 图纸的提供
采购人向供应商提供图纸的期限：开工前；
采购人向供应商提供图纸的数量：2套；
采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。
1.7 联络
1.7.1采购人和供应商应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 采购人接收文件的地点：      ；
采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。
供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；
供应商指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
 1.11 知识产权
1.11.1关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
2. 采购人
2.2 采购人代表
采购人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。
(2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，供应商自行解决。 
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经采购人确认后承担费用。
(5)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 采购人按部门规定办理。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：                           。
(7)图纸会审和设计交底时间： 由采购人通知具体时间。
(8)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。
(9)双方约定采购人应做的其它工作： 另行协商
3. 供应商
3.1 供应商的一般义务
（5）供应商提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料。 
供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。
供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。
供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。 
供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。 
（6）供应商应履行的其他义务：
A、供应商按规定办理环保、安全等手续。
B、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。 
C、供应商按照本合同9.1（2）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。 
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，每月不得少于24天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则供应商将承担成交价2%的违约金。
3.2.3 供应商擅自更换项目经理的违约责任：采购人有权要求供应商进行赔偿，每发生一次扣除结算价的千分之五作为赔偿金。
3.2.4 供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。
3.3 供应商人员
3.3.1供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。  
3.3.3供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。
3.3.4 供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。 
3.3.5供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经采购人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则供应商承担成交价2%的违约金。 
供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与报价文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款2000元，其他每缺一天罚款300元，并在当月的工程进度款中扣除。3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：   \    。
主体结构、关键性工作的范围：   \    。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   \    。
其他关于分包的约定：   \    。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   \    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保
供应商是否提供履约担保：   \    。
供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：   \    。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                          。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：  \   。 
关于工程奖项的约定：  \    。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：             
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：______________________

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  \   。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  \   。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后三天内。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商
提供施工组织设计后七天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在七日内对供应商修正的施工组织设计进行最后审定。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  \   。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
执行通用条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因采购人原因导致工期延误
（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。
7.5.2 因供应商原因导致工期延误
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：            。
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的2%。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 供应商提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：                      

10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成7天内，将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）一式二份报采购人，采购人在2天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。
10.4 变更估价 
10.4.1 变更估价原则 
关于变更估价的约定:执行通用条款。
10.5供应商的合理化建议
监理人审查供应商合理化建议的期限： 
采购人审批供应商合理化建议的期限： 
供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归采购人所有。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。
付款方式：                                                    
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.3 工程试车
执行通用条款。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
执行通用条款。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。
采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起1年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：执行国家规定。
16. 违约
16.1 采购人违约
执行通用条款。
16.2 供应商违约
16.2.1 供应商违约的情形
执行通用条款及有关条款规定。
20. 争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                      人民法院起诉。
第三条 工程质量保修书
采购人（全称）：                                            
供应商（全称）：                                            
为保证   （工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商一致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。
（一）工程质量保修范围和内容
供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：
  （二）质量保修责任期
质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
2、装修工程为 2 年；
3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
4、供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；
5、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（三）质量保修责任
1.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后7天内派人修复。供应商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。
4.质量保修完成后，由采购人或其指定的第三方专业公司（如监理等）组织验收。
（四）其他
双方约定的其他工程质量修复事项 ： 无。                   
本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有效期限至保修期满。
第四条 安全生产合同
为在        施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人             (以下简称“甲方”)与供应商             (全称)(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
    1．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4． 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
    1．乙方是安全施工第一责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同一式五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
	甲 方：  
	
	乙 方：  

	单位名称(公章)：
	
	单位名称(公章)：

	住所：  
	
	住所： 

	法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章）
	
	法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章）

	电 话： 
	
	电 话： 

	签订日期：   年 月 日
	
	签订日期：   年 月 日


 项目技术指标、参数及要求

平面布置图（一层）

[image: image1.png]l=1

L

— (R





平面布置图（二层）
[image: image2.jpg]




检测中心一层装修改造部分

	一层装修部分工程量清单

	序列
	名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（单位：元）
	合计（单位：元）
	备注

	1
	地面
	800*800mm，含辅料、上料、铺装等
	m2
	1200
	
	
	

	2
	踢脚线
	100mm瓷砖踢脚线
	m
	480
	
	
	

	3
	垫层
	混凝土满足施工规定 设计要求以及实用环境相适应的耐久性要求
	m3
	1200
	
	
	

	4
	砌块墙
	含抹灰、构造柱等
	m2
	380
	
	
	

	5
	窗台大理石
	云石胶粘贴  满足石材粘贴需求
	m
	100
	
	
	

	6
	铝微孔板吊顶
	表面基层处理  弹线龙骨布置  固定吊筋  安装横向龙骨找平  铝微孔板安装  修边封口  满足吸音要求
	m2
	1200
	
	
	

	7
	吊顶配件
	吊顶配件应满足铝微孔板吊顶
	项
	1
	
	
	

	8
	墙面乳胶漆
	墙面粉刷：                                              1、墙面   
2、两遍批灰，两遍打磨，腻子粉                             3、表面三遍乳胶漆（一遍底漆，两遍面漆）
	m2
	3600
	
	
	

	9
	总配电箱
	漏电保护器额定漏电动作电流大于30mA 额定漏电动作时间大于0.1秒  
	个
	2
	
	
	

	10
	分配电箱
	分配电箱与总配电箱距离不超过30米  与控制固定式用电设备水平距离不宜超过3米
	个
	30
	
	
	

	11
	桥架（200*100）
	厚度不小于1mm  复合国家标准规定
	m
	300
	
	
	

	12
	桥架（100*100）
	厚度不小于1mm  复合国家标准规定
	m
	600
	
	
	

	13
	开关
	品牌开关应满足国家标准要求
	个
	200
	
	
	

	14
	插座
	品牌插座应满足国家标准要求
	个
	220
	
	
	

	15
	10平方电线
	必须满足国标要求
	m
	300
	
	
	

	16
	6平方电线
	必须满足国标要求
	m
	1500
	
	
	

	17
	4平方电线
	必须满足国标要求
	m
	2000
	
	
	

	18
	2.5平方电线
	必须满足国标要求
	m
	1500
	
	
	

	19
	灯具
	节能灯
	盏
	130
	
	
	

	20
	PPR-DN50上水
	管路检测值复合国家现行产品标准的规定和设计要求
	m
	700
	
	
	

	21
	PPR-DN32上水
	管路检测值复合国家现行产品标准的规定和设计要求
	m
	300
	
	
	

	22
	PPR-DN25上水
	管路检测值复合国家现行产品标准的规定和设计要求
	m
	200
	
	
	

	23
	PPR-DN50球阀
	管路检测值复合国家现行产品标准的规定和设计要求
	个
	10
	
	
	

	24
	PPR-DN25球阀
	管路检测值复合国家现行产品标准的规定和设计要求
	个
	35
	
	
	

	25
	UPVC-DN75下水
	管路检测值复合国家现行产品标准的规定和设计要求
	m
	600
	
	
	

	26
	UPVC-DN50下水
	管路检测值复合国家现行产品标准的规定和设计要求
	m
	500
	
	
	

	27
	上下水配件
	配套上下水管路使用
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	
	


	检测中心二层装修改造部分汇总表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	实验室气路部分
	见分项
	项
	1
	
	

	2
	实验室净化部分
	见分项
	项
	1
	
	

	3
	基础装修部分
	见分项
	项
	1
	
	

	4
	实验室通风系统
	见分项
	项
	1
	
	

	5
	实验室自控系统
	见分项
	项
	1
	
	

	6
	实验室家具清单
	见分项
	项
	1
	
	

	7
	空调机组
	见分项
	项
	1
	
	

	8
	合计
	
	


	实验室气路部分

	
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	半自动切换供气面板
	316L，最高输入压力20MPa,输出压力0~2.5MPa。带排空阀，输出接口1/4”卡套。适用气体：N2/AR/HE/AIR（一备一用）
	套
	4
	
	

	2
	半自动切换供气面板
	316L，最高输入压力20MPa,输出压力0~2.5MPa。带排空隔膜阀，输出接口1/4”卡套。适用气体：O2（一备一用）
	套
	1
	
	

	3
	半自动切换供气面板
	316L，最高输入压力20MPa,输出压力0~2.5MPa。带排空阀，输出接口1/4”卡套。适用气体：H2（一备一用）
	套
	1
	
	

	4
	半自动切换供气面板
	316L，最高输入压力2MPa,输出压力0~0.5MPa。带排空阀，输出接口1/4”卡套。适用气体：C2H2（一备一用）
	套
	1
	
	

	5
	不锈钢阻火器
	FFA-4 SS316
	只
	5
	
	

	6
	低压报警系统
	PLC控制，7种气体一个主机
	套
	1
	
	

	7
	压力传感器
	1/4NPT
	只
	12
	
	

	7
	防爆压力传感器
	1/4NPT
	只
	2
	
	

	8
	气体泄漏报警器
	一个数显主机+2个探头（H2）+2个探头（C2H2）
	套
	4
	
	

	9
	气体泄漏报警器
	1个探头（O2）
	套
	1
	
	

	10
	防爆电磁阀
	1/4NPT，常开
	只
	2
	
	

	11
	钢瓶接头
	G5/8
	个
	10
	
	

	12
	钢瓶接头
	W21.8L
	个
	2
	
	

	13
	钢瓶接头
	乙炔专用
	个
	2
	
	

	14
	高压软管
	1m
	根
	14
	
	

	15
	钢瓶固定架
	TT
	个
	14
	
	

	16
	主路球阀
	SS-FBV-4 1/4"
	个
	6
	
	

	17
	主路隔膜阀
	SS-FDV-4 1/4"
	个
	1
	
	

	管路及终端

	1
	终端球阀
	SS-FBV-4 1/4"
	个
	21
	
	

	2
	终端隔膜阀
	SS-FDV-4 1/4"
	个
	3
	
	

	3
	MC接头
	SS-FMC-4 1/4"
	个
	23
	
	

	4
	不锈钢管
	1/4“×0.89”，316L,BA
	米
	216
	
	

	5
	焊接三通
	SS-FUT-4
	个
	20
	
	

	6
	铝合金管夹
	1/4”管用
	个
	216
	
	

	7
	铝合金管架
	
	米
	21
	
	

	8
	不锈钢二级减压阀
	FR11 3 Port, 316 输出压力0---250psi
	台
	7
	
	

	9
	不锈钢二级减压阀
	FR11 3 Port, 316 输出压力0---60psi
	台
	1
	
	

	10
	电线
	屏蔽信号线
	米
	50
	
	

	11
	终端面板
	304定制
	台
	8
	
	

	12
	终端接头
	SS-FRU-4-2 1/4"-1/8"
	个
	24
	
	

	调试技术服务费

	1
	安装材料
	管卡导轨，线槽，五金工具，支架，氩气等安装材料
	宗
	1
	
	

	2
	调试技术服务费
	包括人工机械费、汇流排及终端的安装费、调试费、差旅费、管理费等
	宗
	1
	
	

	合计
	
	


	实验室净化部分

	一、彩钢板结构部分
	
	
	
	

	序号
	名 称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	洁净围护板墙板
	50mm厚机制岩棉岩棉夹芯洁净板  双层钢板δ=0.42±0.02mm 容重100Kg/m3，东西南墙板高度3米 中间北墙板高度2.4米（净尺寸）
	m2
	104.88 
	
	

	2
	洁净板吊顶板
	50mm厚硫氧镁夹芯洁净板  双层钢板δ=0.42±0.02mm ，东西南墙板高度3米 中间北墙板高度2.4米（净尺寸） 
	m2
	43.44 
	
	

	3
	成品净化门
	900*2100mm  
	樘
	4.00 
	
	

	4
	成品净化门
	1200*2100mm  
	樘
	1.00 
	
	

	5
	检修口
	外尺寸：550*550mm
	个
	1.00 
	
	

	6
	传递窗
	304机械互锁，外径500mm*500mm*500mm
	个
	2.00 
	
	

	7
	压差表
	
	个
	3.00 
	
	

	8
	配套铝合金
	
	m2
	148.32 
	
	

	9
	自流平水泥找平
	
	m2
	43.44 
	
	

	10
	PVC地面
	2mm厚密实底
	m2
	43.44 
	
	

	11
	五金配件
	
	m2
	148.32 
	
	

	12
	开洞
	
	个
	2.00 
	
	

	13
	人工
	
	m2
	148.32 
	
	

	14
	小   计
	
	
	
	
	

	二、暖通部分
	
	
	
	

	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	
	

	1
	镀锌风管
	0.75mm/0.6mm
	平方
	42.00 
	
	

	2
	管道横担
	
	副
	12.00 
	
	

	3
	高效送风口
	320型
	台
	2.00 
	
	

	4
	高效送风口
	484型
	台
	1.00 
	
	

	5
	底回风百叶
	250*200mm
	个
	4.00 
	
	

	6
	防火阀
	
	个
	1.00 
	
	

	7
	止回阀
	
	个
	1.00 
	
	

	8
	防风雨百叶
	
	个
	2.00 
	
	

	9
	顶送回风百叶
	
	个
	4.00 
	
	

	10
	软连接
	
	个
	4.00 
	
	

	11
	手动风量调节阀
	
	个
	10.00 
	
	

	12
	橡塑保温板
	20mm厚
	m2
	50.40 
	
	

	13
	像素保温胶
	
	桶
	1.00 
	
	

	14
	五金辅件
	
	m2
	42.00 
	
	

	15
	管道安装费
	
	项
	42.00 
	
	

	16
	合    计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	
	

	1
	LED净化灯
	48W 1200mm  
	盏
	5.00 
	
	

	2
	LED净化灯
	36W 900mm  
	盏
	2.00 
	
	

	3
	紫外杀菌灯
	
	盏
	7.00 
	
	

	4
	洁净板应急电源装置
	 应急照明
	套
	5.00 
	
	

	5
	五孔插座
	10A
	只
	15.00 
	
	

	6
	灭菌配电箱
	
	只
	1.00 
	
	

	7
	紫外杀菌灯延时开关
	
	只
	3.00 
	
	

	8
	单双三联开关
	10A
	只
	5.00 
	
	

	9
	动力配电箱
	甲方预留主电缆
	个
	1.00 
	
	

	10
	pvc线盒
	
	只
	100.00 
	
	

	11
	电   线
	Bv1.5mm2
	米
	200.00 
	
	

	12
	电   线
	Bv2.5mm2
	米
	300.00 
	
	

	13
	电   线
	Bv4mm2
	米
	150.00 
	
	

	14
	信号线
	
	米
	80.00 
	
	

	15
	电缆线
	5*4mm2
	米
	16.00 
	
	

	16
	动力电缆
	5*6mm2
	米
	16.00 
	
	

	17
	pvc电线管
	φ20
	米
	100.00 
	
	

	18
	人工
	
	m2
	43.44 
	
	

	19
	合    计
	
	
	
	

	四、设备
	
	
	
	

	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	
	

	1
	空调机组
	1000m3/h，18-25℃
	台
	1.00 
	
	

	2
	准备间空调
	1.5P 空调
	台
	1.00 
	
	

	3
	铜管
	
	米
	16.00 
	
	

	4
	机组安装
	
	台
	1.00 
	
	

	5
	排风机
	
	台
	1.00 
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	

	五、合计

	1
	工程直接费用
	
	
	
	
	

	2
	垃圾处理
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	

	5
	税金
	9%增值税专票
	
	

	6
	合计
	
	


	基础装修部分

	序号
	名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	200mm砌块墙
	含抹灰、构造柱等
	平方
	195
	
	

	2
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	轻钢龙骨隔墙
1、75mm轻钢龙骨
2、双面单层12mm石膏板
3、50mm岩棉保温板
	平方
	1150
	
	

	3
	玻璃单门
	1.12mm钢化防火玻璃双开门900*2100 2.五金及配件：不锈钢拉手
	樘
	18
	
	

	4
	玻璃双门
	1.12mm钢化防火玻璃双开门1500*2100 2.五金及配件：不锈钢拉手
	樘
	11
	
	

	5
	防盗门
	成品定制，960*2100mm
	樘
	4
	
	

	6
	玻璃推拉门
	成品定制，1500*2100mm
	樘
	1
	
	

	7
	肯德基门
	入户肯德基门（1.5*2.1m，非电动）
	樘
	1
	
	

	7
	墙面腻子 
	墙面粉刷：                                                 1、墙面                          
2、两遍批灰，两遍打磨，腻子粉                             3、表面三遍乳胶漆（一遍底漆，两遍面漆）
	平方
	2900
	
	

	8
	硅钙板吊顶
	1.φ8热镀锌通丝吊筋@1000mm
2.50主龙骨@1000，下层暗架龙骨
3.硅钙板，600*600mm
	平方
	980
	
	

	9
	地面瓷砖
	800*800mm，含辅料、上料、铺装等
	平方
	980
	
	

	10
	踢脚线
	100mm瓷砖踢脚线
	米
	710
	
	

	11
	水电安装
	1、电气部分：JDG穿线管及开槽、绿灯行电线、电线BV2.5，包含桥架、开关、插座灯具等照明器具，调试等项目，含灯具等
2、给排水部分：PPR给水，PVC排水、打洞、修补等全部给排水项目成活内容；
3、符合国家规范、满足甲方及现场施工要求，符合水通电明等使用标准
4、总面积980平方米，报价综合考虑现场各类情况。
	平方
	980
	
	

	12
	弱电安装
	包含网线综合布线、弱电主机、无线AP、监控摄像头、监控主机、不含主光缆铺设。
	平方
	980
	
	

	合计
	
	
	


	实验室通风系统

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	风管
	5mm
	㎡
	400
	
	

	2
	风管
	6mm
	㎡
	200
	
	

	3
	风管
	8mm
	㎡
	160
	
	

	4
	90°弯头
	φ110mm
	件
	80
	
	

	5
	90°弯头
	φ160mm
	件
	7
	
	

	6
	90°弯头
	φ200mm
	件
	1
	
	

	7
	90°弯头
	200*200mm
	件
	2
	
	

	8
	90°弯头
	300*300mm
	件
	3
	
	

	9
	90°弯头
	450*400mm
	件
	2
	
	

	10
	90°弯头
	500*400mm
	件
	3
	
	

	11
	90°弯头
	400*900mm
	件
	2
	
	

	12
	90°弯头
	450*1000mm
	件
	2
	
	

	13
	45°弯头
	300*300mm
	件
	2
	
	

	14
	45°弯头
	450*1000mm
	件
	2
	
	

	15
	45°弯头
	400*900mm
	件
	2
	
	

	16
	三通
	φ160/110/160mm
	件
	2
	
	

	17
	三通
	φ160mm
	件
	1
	
	

	18
	三通
	φ200/160/200mm
	件
	8
	
	

	19
	三通
	φ250/160/250mm
	件
	2
	
	

	20
	三通
	400*200mm
	件
	1
	
	

	21
	三通
	300*200/200*200/300*200mm
	件
	1
	
	

	22
	三通
	500*400/300*200/500*400mm
	件
	1
	
	

	23
	三通
	700*400/400*200/700*400mm
	件
	1
	
	

	24
	三通
	1000*450/450*400/1000*450
	件
	1
	
	

	25
	变径
	φ110/160mm
	件
	7
	
	

	26
	变径
	φ110/200mm
	件
	4
	
	

	27
	变径
	φ160/250mm
	件
	1
	
	

	28
	变径
	200*200/300*200mm
	件
	1
	
	

	29
	变径
	500*400/750*400mm
	件
	1
	
	

	30
	变径
	750*400/900*400mm
	件
	1
	
	

	31
	变径
	450*400/500*400mm
	件
	2
	
	

	32
	变径
	700*400/1000*450mm
	件
	1
	
	

	33
	变径
	700*400/1000*450mm
	件
	1
	
	

	34
	天圆地方
	φ200/300*200mm
	件
	1
	
	

	35
	天圆地方
	φ160/300*200mm
	件
	1
	
	

	36
	天圆地方
	φ200/300*300mm
	件
	1
	
	

	37
	70℃防火阀
	300*300mm
	件
	1
	
	

	38
	70℃防火阀
	900*400mm
	件
	1
	
	

	39
	70℃防火阀
	1000*450mm
	件
	1
	
	

	40
	电动调节阀
	φ160mm
	件
	5
	
	

	41
	电动调节阀
	φ200mm
	件
	5
	
	

	42
	电动调节阀
	φ250mm
	件
	1
	
	

	43
	电动调节阀
	200*200mm
	件
	6
	
	

	44
	电动调节阀
	400*200mm
	件
	1
	
	

	45
	手动调节阀
	φ110mm
	件
	21
	
	

	46
	手动调节阀
	φ160mm
	件
	5
	
	

	47
	手动调节阀
	φ200mm
	件
	5
	
	

	48
	手动调节阀
	φ250mm
	件
	5
	
	

	49
	手动调节阀
	200*200mm
	件
	6
	
	

	50
	手动调节阀
	400*200mm
	件
	1
	
	

	51
	玻璃钢变频离心风机
	F4-72-12-6C
	台
	1
	
	

	52
	玻璃钢变频离心风机
	F4-72-12-6A
	台
	1
	
	

	53
	玻璃钢变频离心风机
	F4-72-12-6A
	台
	1
	
	

	54
	散流罩（面经）
	600*600mm
	件
	3
	
	

	55
	管路支架
	吊杆、焊接材料
	项
	1
	
	

	56
	三节万向罩支架
	WXZZJ
	件
	35
	
	

	57
	软连接
	RLJ
	件
	3
	
	

	58
	减震器
	JZQ
	套
	3
	
	

	59
	风机底座
	FJDZ
	件
	3
	
	

	60
	活性炭吸附箱
	L1000*W920*H960mm 
	套
	1
	
	

	61
	活性炭吸附箱
	L2000*W920*H1200mm 
	套
	1
	
	

	62
	活性炭吸附箱
	L2500*W920*H1500mm 
	套
	1
	
	

	63
	小计
	
	项
	1
	
	

	64
	安装费+调试费
	
	项
	1
	
	

	65
	运费+吊装费+租赁费
	
	项
	1
	
	

	66
	楼板扩洞及防水
	
	项
	1
	
	

	67
	合计
	
	
	


	实验室自控系统

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	VAV风阀
	
	台
	10
	
	

	2
	管道压力传感器
	QBM2030-30
	台
	3
	
	

	3
	变频器
	GD200A-004G-4
	台
	1
	
	

	4
	变频器
	GD200A-7R5G-4
	台
	2
	
	

	5
	强弱一体箱
	700*1700*500
	台
	1
	
	

	6
	控制器
	 SMART SR20
	台
	1
	
	

	7
	模块
	08DI
	台
	1
	
	

	8
	模块
	AI04
	台
	1
	
	

	9
	触摸屏
	TPC 7013EI
	台
	1
	
	

	10
	触摸屏（风阀用）
	300*400*90
	套
	13
	
	

	11
	电机电缆
	YJY-0.6/1KV-4*2.5
	米
	320
	
	

	12
	电机电缆
	YJY-0.6/1KV-4*4
	米
	140
	
	

	13
	控制电缆
	RVV3*1
	米
	405
	
	

	14
	控制电缆
	RVV2*1
	米
	395
	
	

	15
	控制电缆
	RVVP3*1
	米
	150
	
	

	16
	穿线管
	20管
	米
	230 
	
	

	17
	桥架
	100*100
	米
	50
	
	

	18
	现场辅材
	
	宗
	3
	
	

	19
	安装费
	套
	3
	
	

	20
	调试费
	套
	3
	
	

	21
	运费
	宗
	1
	
	

	22
	税金
	项
	1
	
	

	23
	合计
	
	
	
	


	实验室家具清单

	序号
	名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	仪器台
	L*900*850
台面：采用实验室专用国产知名品牌实芯理化板台面，厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱更具有良好的承重性能。
柜体部分：
1、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板激折一体焊接制作，表面经环氧树脂粉末静电喷涂后高温固化处理，喷涂厚度75±20μm。表面处理性能符合百方格附着力试验及样品检测要求，所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求。
2、所有柜体喷塑后正面平整光滑，无明显拼接痕迹，柜内可视处无明显焊点或焊接痕迹；门板、抽屉板之间或其与柜体之间间隙均匀。
3、侧板可固定合页、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板高度。
4、柜门及抽屉：门板、抽屉板采用1.0mm厚冷轧钢板激折焊接制作，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定不变形，结构为双层中空。
5、背板：活动式，不借助任何工具便可轻松拆卸，便于使用过程中检修水路、电路、气路等设施。
踢脚板：正面凹入,两侧与柜体钢板一体成型，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，方便操作，确保整体承重能力。
	米
	30
	
	

	2
	原子吸收罩
	1、采用1.0mm厚304不锈钢板制作。
2、配置不锈钢管作为伸缩装置，与罩体连接采用整体焊接制作，结构牢固。
3、整体伸缩范围1400-1700mm；内部设有不锈钢风门，可以手动调节开启角度，达到调节通风量的目的。
4、侧面设置排风出口；吊顶式安装，设计吊装高度3300mm。
	组
	7
	
	

	3
	三节万向罩
	三节式，吊顶安装。高密度PP材料旋转关节，PP关节松紧旋钮，镀锌钢材质关节中心边接杆，低摩擦处理环形橡胶关节结合垫圈，带蝶阀，可360度旋转，配手动调节阀门，设计吊装高度3500mm。
	组
	25
	
	

	4
	实验凳
	（1）规格：φ330*（470-600）mm。
（2）材质：不锈钢材质，气压升降。
（3）面料：优质PU。
	把
	36
	
	

	5
	气瓶柜
	900*450*1800
配置:  上玻璃门，下实门，上下均分，带锁。
1、柜体：采用 1.0mm 厚冷轧钢板在数控激光中心切割加工，折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
2、门板：上玻璃门采用1.0mm厚冷轧钢板镶嵌4mm透明玻璃，下实门采用1.0厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
3、层板：上部两层活动层板，下部一层活动层板，中间一层活动层板，可自由拆卸或调整高度，便于存放高度不一的物品；采用1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接制作，设加强筋。
4、铰链：采用优质110°阻尼铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
5、拉手：采用不锈钢内嵌扣手，模具成型，美观大方。
6、调整脚：专用Φ30注塑可调脚，M10镀锌丝杆，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。
	组
	7
	
	

	6
	货架
	1500*600*2000
1、立柱：采用专用优质钢板，冲压成C型结构，三个横撑和两个斜撑搭配，结构稳定、承重性好。
2、横梁：采用40*60*型钢管，两端挂片式设计，可与立柱上的调节孔插接式组合，无需螺丝、无需焊接，可随意调节上下层距，有效利用层间距离。
3、层板：配置四层层板，层板采用优质钢板制作，并设加强筋，每层承重150kg。所有钢制件表面经打磨处理后EPOXY(环氧树脂粉末)喷涂作耐腐蚀处理。
	组
	13
	
	

	7
	不锈钢台
	1200*600*800
1、台面：国标1.0mm厚304不锈钢板折弯焊接制作，内部填充18mm厚刨花板。
2、柜体：国标1.0mm厚304不锈钢板焊接制作，所有焊接处打磨抛光处理，结构强度高。
3、合页采用304不锈钢排铰，整体牢固美观。
4、地脚：优质不锈钢地脚。
5、实验台整体耐腐蚀，防酸碱。
	组
	1
	
	

	8
	超净工作台
	1540*680*1600
净化效率：100级（美国联邦标准209E)平均菌落数：≤0.5个/皿时。
噪音：≤62dB(A)过滤器尺寸：1135*453*50*1（长*宽*高*个）mm照明灯/杀菌灯：30W*①/30W*关注热度：174次。
	组
	1
	
	

	9
	边台
	L*750*800
1、台面：采用实验室专用国产知名品牌实芯理化板台面，厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱更具有良好的承重性能。
柜体部分：
2、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板激折一体焊接制作，表面经环氧树脂粉末静电喷涂后高温固化处理，喷涂厚度75±20μm。表面处理性能符合百方格附着力试验及样品检测要求，所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求。
3、所有柜体喷塑后正面平整光滑，无明显拼接痕迹，柜内可视处无明显焊点或焊接痕迹；门板、抽屉板之间或其与柜体之间间隙均匀。
4、侧板可固定合页、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板高度。
5、柜门及抽屉：门板、抽屉板采用1.0mm厚冷轧钢板激折焊接制作，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定不变形，结构为双层中空。
6、踢脚板：正面凹入,两侧与柜体钢板一体成型，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，方便操作，确保整体承重能力。
	米
	37.1
	
	

	10
	单面钢制插座盒
	采用1.0mm镀锌钢板折弯焊接成型，表面喷塑处理；采用实验室专用品牌220V 10A三孔防水插座，符合3C认证标准。
	个
	65
	
	

	11
	中号水盆
	实验室专用一体成型PP材质，受力厚度5mm，耐强腐蚀，耐＜80℃有机溶剂，并可耐150℃高温。附PP落水头，三件组合式，具有过滤防臭双重功能。台下安装方式，利于台面残水自然回流。
	套
	9
	
	

	12
	三联水嘴
	产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口。采用优质铜管制造，中间水嘴可360°旋转。陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准。
	套
	9
	
	

	13
	单口洗眼器
	主体加厚铜质，洗眼喷头加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓呈泡沫状水柱。防尘盖PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛。供水软管:长度约1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。
	件
	9
	
	

	14
	滴水架
	材质：高密度PP，粘压PP棒。抗化学腐蚀、易清洁、耐潮湿。带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。
	件
	9
	
	

	15
	器皿柜
	900*450*1800
配置:  上下玻璃门均分，带锁。
1、柜体：采用 1.0mm 厚冷轧钢板在数控激光中心切割加工，折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
2、玻璃门：上下玻璃门采用1.0mm厚冷轧钢板镶嵌4mm透明玻璃，表面喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
3、层板：上下均为两层活动层板，中间一层活动层板，可自由拆卸或调整高度，便于存放高度不一的物品；采用1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接制作，设加强筋；每层层板均设有器皿放置孔，孔径分别为Φ25，Φ35，Φ42，Φ53，Φ60mm。
4、铰链：采用优质110°阻尼铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
5、拉手：采用不锈钢内嵌扣手，模具成型，美观大方。
6、调整脚：专用Φ30注塑可调脚，M8镀锌丝杆，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。
7、接液槽：下部底板设有钢制接水盘，用于盛接晾干时滴下的液体。
	组
	6
	
	

	16
	更衣柜
	900*450*1800
1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板在数控激光中心切割加工，折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
2、层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板切割、折弯、焊接成型，设加强筋。
3、门板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经切割、折弯、焊接成型，带有锁具。
4、拉手：优质不锈钢内嵌扣手。
5、挂衣杆：采用椭圆形铝合金管制作。
6、地脚：柜身下部配用高强度承重防滑可调地脚。
7、所有钢制件表面经打磨后，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观，使用寿命长。
	组
	15
	
	

	17
	高温台
	6400*750*850
1、台面：采用厚度为16±1mm天然大理石台面，具有良好的承重性能。
2、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板激折一体焊接制作，表面经环氧树脂粉末静电喷涂后高温固化处理，喷涂厚度75±20μm。
3、所有柜体喷塑后正面平整光滑，无明显拼接痕迹，柜内可视处无明显焊点或焊接痕迹。
4、侧板可固定合页、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板高度。
5、柜门及抽屉：门板、抽屉板采用1.0mm厚冷轧钢板激折焊接制作，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。
6、背板：活动式，不借助任何工具便可轻松拆卸，便于使用过程中检修水路、电路、气路等设施。
7、踢脚板：正面凹入,两侧与柜体钢板一体成型，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，方便操作，确保整体承重能力。
8、合页：采用优质110°阻尼铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
9、抽屉滑轨：采用钢质三节滑轨，低噪音，承重性好，钢板壁厚≥1.2mm，滑轨宽度≥36mm，滑轨拉出长度≥400mm。
10、拉手：一字型折弯成型拉手，光滑、耐腐蚀、不积尘，外形美观，使用过程中无刮擦现象，安全实用。
11、高低调整脚：每个柜体单元配备4个镀锌钢螺杆调整脚,以支撑柜体及调节水平,柜体离地板距离应不少于20mm，以隔离地面潮气，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。
	米
	6.5
	
	

	18
	全钢通风柜
	1800*850*2350
1、台面部分：采用实验室专用≥12.7mm厚国产实芯理化板，四周带阻水边，避免水流外溢。
2、上体部分：外壳采用1.0mm 优质冷轧钢板在数控激光中心切割加工、折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、内壳：采用5mm荷花白色，耐酸碱有机溶剂的抗倍特板，设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。
4、日光灯：日光灯隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 T5-10W LED日光灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。
5、导流板：采用5mm 荷花白色，耐酸碱有机溶剂的抗倍特板。导流板采用流体仿真学设计，独有的造型结构，使处于不同高度空间的有害气体气流更加顺畅，确保实验废气能够更加有效的排出。
6、窗口：铝合金型材边框，窗口采用5mm钢化玻璃，配套无段平衡装置，可上下升降，自由调节。传动方式采用同步带。
7、下部柜体（整体落地柜）：柜体采用1.0mm 优质冷轧钢板在数控激光中心切割加工、折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，耐腐蚀，外形美观；门板为钢制双层中空结构。
8、配电装置：配置专用断路器，具有漏电、过载、短路等电气自动保护功能。
8.1 在上体两侧立柱配置实验室专用优质220V 10A插座，符合3C认证标准，
8.2 采用带可视化显示功能的220V集成按键式通风控制屏，要求带有明显的紧急排风按键，控制屏设有风机、照明和风阀角度开关等。
	组
	7
	
	

	19
	杯槽水嘴
	采用PP通用小杯槽；水龙头为单口式，隔栅型铜质一体成型实验室专用，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，鹅颈360度可调、瓷阀芯，可拆卸清洗阻塞。
	套
	7
	
	

	20
	通风试剂柜
	900*450*1800
配置:  上玻璃门，下实门，上下均分，带锁。
1、柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板在数控激光中心切割加工，折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
2、门板：上玻璃门采用1.0mm厚冷轧钢板镶嵌4mm透明玻璃，下实门采用1.0厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
3、层板：上部两层活动层板，下部一层活动层板，中间一层活动层板，可自由拆卸或调整高度，便于存放高度不一的物品；采用1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接制作，设加强筋。
4、铰链：采用优质110°阻尼铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
5、拉手：采用不锈钢内嵌扣手，模具成型，美观大方。
6、调整脚：专用Φ30注塑可调脚，M10镀锌丝杆，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。
7、通风试剂柜在层板后部留有排风通道，柜体顶部设有排风孔，可以直接对接Φ110mm风管，便于柜内的挥发性气体有效排出。
	组
	16
	
	

	21
	剧毒药品存储柜
	1650*1090*460高质量的安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准，全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；托盘是具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板，层板是由优质镀锌钢板做成；厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。液晶电子密码锁，双锁控制，双人管理，安全性能更高；专业规范的警示标签显而易见。
	组
	1
	
	

	22
	易燃液体存储柜
	1650*1090*460
1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；托盘是具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板，层板是由优质镀锌钢板做成。
2、厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。
3.、5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。
4、专业规范的警示标签显而易见。
5、柜体两侧壁及顶部装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔。
6、独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率。
7、柜子内外都喷涂有环氧树脂漆。
	组
	1
	
	

	23
	酸碱柜
	1650*1090*460
本产品具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；降低环境污染、维护使用者的健康；柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体结构性，有效降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。柜体采用8mm优质聚丙烯板制成，铰链把手均等配件均采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作。
	组
	1
	
	

	24
	天平台
	900*600*800
1、满足十万分之一级天平使用，具有三级减震装置。
2、由两部分组成，操作功能区和辅助工作区，整体采用内外相互独立的支撑结构，最大程度减少外界干扰对实验操作的影响。
3、操作功能区采用36±2mm加厚大理石台面，内置40*40*1.3mm钢制方管焊接成型支撑。大理石台面下衬精密水平调节螺杆及防震垫，整体牢固可靠、光滑美观、减震优良；调节螺杆顶部加工成独有造型，使用配套扳手实现高度灵活调整。
4、辅助工作区采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板台面，三周加厚至25.4mm，具有耐腐蚀性能，可以耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。柜体采用1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接成型，表面喷涂环氧树脂粉末经高温固化处理，克服金属制品不耐酸碱、易氧化的缺点；耐腐蚀及有机溶剂。前饰板采用斜面式设计，符合人体工学、美观大方。
	组
	7
	
	

	26
	钢玻试剂架
	L*260*750
1、框架部分：立柱尺寸100*40mm，采用1.0mm厚优质冷轧钢板在数控激光中心切割加工、折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，克服金属制品不耐酸碱、易氧化的缺点，耐腐蚀及有机溶剂。表面边设有Φ12.7mm不锈钢管护栏；立柱底部配有优质220V /10A五孔插座。
2、层板部分：采用10mm钢化玻璃，层板高度可调节。
	米
	2
	
	

	27
	档案柜
	900*450*1800
配置:上下均分，带锁。
1、柜体：采用≥1.0mm厚镀锌板在数控激光中心切割加工，折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
2、门板：采用1.0厚镀锌板，表面喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观。
3、层板：上部两层活动层板，下部一层活动层板，中间一层活动层板，可自由拆卸或调整高度，高度调节间距为72mm，便于存放高度不一的物品；采用1.0mm厚镀锌板折弯焊接制作，设加强筋。
4、铰链：采用知名品牌110°铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
5、拉手：采用ABS内嵌扣手，模具成型，美观大方。
6、调整脚：专用Φ30注塑可调脚，M8镀锌丝杆，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。
	组
	12
	
	

	28
	中央台
	L*1500*850
1、台面：采用实验室专用国产知名品牌实芯理化板台面，厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱更具有良好的承重性能。
柜体部分：
2、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板激折一体焊接制作，表面经环氧树脂粉末静电喷涂后高温固化处理，喷涂厚度75±20μm。表面处理性能符合百方格附着力试验及样品检测要求，所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求。
3、所有柜体喷塑后正面平整光滑，无明显拼接痕迹，柜内可视处无明显焊点或焊接痕迹；门板、抽屉板之间或其与柜体之间间隙均匀。
4、侧板可固定合页、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板高度。
5、柜门及抽屉：门板、抽屉板采用1.0mm厚冷轧钢板激折焊接制作，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定不变形，结构为双层中空。
6、踢脚板：正面凹入,两侧与柜体钢板一体成型，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，方便操作，确保整体承重能力。
	米
	16.2
	
	

	29
	钢玻试剂架
	L*400*750
1、框架部分：立柱尺寸100*40mm，采用1.0mm厚优质冷轧钢板在数控激光中心切割加工、折弯、焊接成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，克服金属制品不耐酸碱、易氧化的缺点，耐腐蚀及有机溶剂。表面边设有Φ12.7mm不锈钢管护栏；立柱底部配有优质220V /10A五孔插座。
2、层板部分：采用10mm钢化玻璃，层板高度可调节。
	米
	13.95
	
	

	合计
	 


空调机组

	序号
	名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	空调机组


	1、系统要求

根据项目要求，本次招标空调设备均采用涡旋式压缩机全直流（压缩机不可采用变频+定频组合方式）变频多联式中央空调（节能环保冷媒R410a）作为冷热源，夏季制冷、冬季制热。采用分层、分区的连接方式，一台室外单机分别连接数台不同功率、不同形式的室内机。

2、技术要求

2.1多联机机组空调要求为国内、国际知名品牌产品，要求达到技术先进、节能环保、控制灵活、节省空间、系统可靠性高、维护使用方便的性能。

2.2各投标人所投设备的技术参数必须满足山东省、国家要求，且所投设备的制冷量、制热量等必须满足设计要求。各投标人可以依据各自投标品牌自行投标，但室内机、室外机形式及数量严格按招标文件及图纸要求，不得改变。

2.3多联空调机组室外机应采用全变频形式。在宽广的温度和压力范围内可高效运行。

2.4各投标人在投标时所报产品，应满足招标文件及参考图纸中列出的技术参数及性能要求等，不允许有负偏离。

2.5技术参数要求：

2.5.1空调机组的品牌、产地、每种室外机、室内机的型号、制冷量、制热量、外形尺寸、室外整机耗电量（而非仅压缩机的输出功率）、室内机耗电量；

2.5.2要求所投产品可以实现门禁联动系统控制，可以实现智能化运行。
2.5.3随主机提供备品、配件的明细清单；

2.5.4所报产品室外机、室内机运行时的噪音值；

2.6多联机组要求具有无污染,对应RoHS指令，限制铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚(PBDE)或聚溴联苯(PBB)等有害物质在机器中的使用，保护人体健康，并保证报废电子电气设备的回收和处理合乎环境要求。

2.7每台室内机配置控制器，可独立进行开、关控制；运转条件设定；运转条件设定；温度设定；风量、风向切换等多功能的设定和控制。

2.8每台室内机配置配置浮子开关，杜绝漏水现象的发生。

2.9多联机室外机系统采用热泵技术，能保证正常气候条件下制冷、制暖都效果良好，不用采取任何辅助电加热等设备。

2.10投标人投标的空调设备具有良好的节能及静音效果，空调设备实现全直流变频；空调设备室外机组（包括机组中的单组合模块）具备双后备运转功能。

2.11室外机冷凝风机应采用低噪音风机，可进行直流变速调节、运行宁静。

2.12多联式空调控制系统应具备自动调节功能，全变频压缩机能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。根据室外机表冷器结霜等运行情况达到智能除霜，以达到节能和提高室内空调使用效果。

2.14机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动。

2.15机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

2.16机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

2.17投标产品制冷剂应采用R410A环保制冷剂。

2.18蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

2.19冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

2.20空调凝结水管采用UPVC管；空调冷媒管采用橡塑保温（难燃B1级），保温厚度按产品技术规范要求；冷媒管道、冷凝水管采用橡塑保温并确保保温层外表不发生结露、滴水等现象。

2.21冷媒管道采用优质脱氧化磷无缝铜管及专用接头和配件。冷媒管道的连接严禁使用T字接头。分歧接头可水平或垂直安装，分歧冷媒管必须水平安装。冷媒管道必须氮封焊接，管道封好必须进行气密性实验和气洗操作。

2.22管道的支吊架必须置于保温层的外部，在穿过支吊架处应有防结露措施，即镶以垫木。

2.23保温管穿过墙身和楼板时保温层不能间断，在墙体或楼板的两侧应设置夹板或套管，中间的空间应以松散保温材料（离心玻璃棉等）填充。

2.24冷媒管采用难燃B1级橡塑保温管。
	组
	1
	
	


	设备购置清单

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	液相色谱质谱联用仪
	详见设备参数要求
	1
	
	
	用于农产品/粮食化学污染物检测

	2
	气相色谱质谱联用仪
	
	1
	
	
	气相色谱检测农残指标的定性

	3
	原子吸收分光光度计
	
	1
	
	
	农产品/粮食重金属指标砷、铅的检测

	4
	液相色谱仪
	
	1
	
	
	氨基甲酸酯类农残检测

	5
	液相色谱仪（常规）
	
	1
	
	
	常规液相检测

	6
	气相色谱仪
	
	1
	
	
	有机磷类农残检测有机氯类农残检测

	7
	液相色谱原子荧光联用仪
	
	1
	
	
	农产品/粮食重金属指标砷、汞的检测

	8
	紫外可见光分光光度计
	
	1
	
	
	常规检测

	9
	微波消解仪
	
	1
	
	
	样品前处理

	10
	纯水机
	
	1
	
	
	标准溶液配置

	11
	全自动固相萃取仪
	
	1
	
	
	样品前处理

	12
	旋转蒸发仪
	
	1
	
	
	样品前处理

	13
	全自动氮吹仪
	
	1
	
	
	样品前处理

	14
	凯氏定氮仪
	
	1
	
	
	粮食中氮含量测定

	15
	脂肪测定仪
	
	1
	
	
	粮食中脂肪含量测定

	16
	电子天平（十万分之一）
	
	1
	
	
	称量

	17
	电子天平（万分之一）
	
	2
	
	
	称量

	18
	电子天平（百分之一）
	
	2
	
	
	称量

	19
	全自动均质器
	
	1
	
	
	样品前处理

	20
	-25度冰箱
	
	1
	
	
	样品储存

	21
	试剂冰箱
	
	2
	
	
	样品储存

	22
	冷冻离心机
	
	1
	
	
	样品前处理

	23
	干燥箱
	
	4
	
	
	样品前处理

	24
	全自动洗瓶机
	
	1
	
	
	试管烧瓶等清洗

	25
	电位滴定仪
	
	1
	
	
	电化学测定

	26
	其他辅助设备
	
	1 宗
	
	
	配套所需要小设备

	27
	近红外谷物分析仪
	
	1
	
	
	蛋白质、湿面筋、灰分等

	28
	实验碾米机
	
	1
	
	
	整精米率等

	29
	实验砻谷机
	
	1
	
	
	稻谷出糙率等

	30
	小麦硬度指数测定仪
	
	1
	
	
	硬度指数

	31
	高温电阻炉
	
	1
	
	
	灰分

	32
	锤式旋风磨
	
	1
	
	
	脂肪酸值

	33
	实验室小麦磨粉机
	
	1
	
	
	通用设备

	34
	烤炉
	
	1
	
	
	通用设备

	35
	针式和面机
	
	1
	
	
	通用设备

	36
	醒发箱
	
	1
	
	
	通用设备

	37
	面团成型机
	
	1
	
	
	通用设备

	38
	试验面条机
	
	1
	
	
	通用设备

	39
	高压蒸汽灭菌锅
	
	1
	
	
	通用设备

	40
	体积测定仪
	
	1
	
	
	通用设备

	41
	降落数值仪
	
	1
	
	
	通用设备

	42
	粉质仪
	
	1
	
	
	粉质、拉伸

	43
	拉伸仪
	
	1
	
	
	粉质、拉伸

	44
	涡旋振荡器
	
	1
	
	
	通用设备

	45
	数控超声波清洗器
	
	1
	
	
	通用设备

	46
	高速离心机
	
	1
	
	
	通用设备

	47
	粮食振荡器
	
	2
	
	
	通用设备

	48
	玻璃仪器气流烘干器
	
	5
	
	
	通用设备

	49
	三重四级杆气相色谱质谱联用仪
	
	1
	
	
	农残指标的定性

	50
	电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）
	
	1
	
	
	食品/农产品/粮食等样品中痕量或微量重金属的检测

	合计
	
	


设备参数要求：

1.液相色谱质谱联用仪

1.1：工作条件

电源电压:220 V±10%

温度:18℃～28℃

1.2：液相色谱部分

★系统要求: 超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器；

二元高压梯度系统

流速范围： 0.001-10.000mL/min

流速准确度： ≤1%

★流速精密度： ≤0.062%

梯度变化步进： 0.1%

★最高耐压：≥15000psi

自动清洗组件

组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统
流动相精灵

自动计算批处理分析所需流动相总量，实时监测流动相余量并可推送提醒信息至智能终端

可监测流动相数量：≥2

脱气机

流路数目≥2路

可降温型自动进样器

样品盘容量：160位(1.5mL/2mL样品瓶)

★样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品

进样周期：≦6.7秒

★耐压：15000 psi

样品控温设定范围：4~45℃

可降温型柱温箱

温度控制类型：强制空气循环

温度控制范围：室温-10℃~80℃

双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器

1.3：质谱部分

质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽

★灵敏度：ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N >350000:1（RMS）

★ESI源正离子方式：利血平，MRM（609->195），仪器检出限IDL<2fg（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件）或增加ESI源正▲离子方式：100fg克伦特罗，MRM（277->203），信噪比S/N >10000:1（RMS）（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件）

▲ESI源负离子方式 : 1pg 氯霉素，MRM（321->152），信噪比>350000:1 (RMS) 

★ESI源负离子方式：氯霉素，MRM（321->152），仪器检出限IDL<2fg（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件）

重复性：氯霉素，进样量50fg，6次重复进样，RSD ≤ 2%

★质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤ 0.4u

▲质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤ 0.2u

定量重复性：分别进样4个硝基呋喃代谢物，进样量1pg，每种连续重复检测6次，RSD＜3% ；

★质谱扫描速度: 最小步径为0.1u ，大于20000 u/sec

▲正负离子切换速度：不超过15ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集

交叉污染cross talk（串扰）： < 0.0005%






★质谱最小延迟时间：不超过
1msec（提供软件截图证明文件）

质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：<1msec




MS到MS/MS切换时间：<1msec

质量稳定性: ＜0.05u /24hr；

 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失。

★MRM通道速度：>500MRM/s提供相应的证明文件

离子源：

★离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。

离子源流速范围：正/负ESI接口和正/负APCI接口：1μL/min～2000μL/min；

 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达650°C，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。（提供软件截图证明文件）

▲可选配同一品牌的原位分析电离源，进一步扩展质谱应用。同一品牌兼容性更好，售后服务更优。

★质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。

Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。提供相应的证明文件

★Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染。

★Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000u/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。

★ Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。 

检测器
高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。

检测器：光电倍增器或电子倍增器；

质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

操作软件：全中文界面质谱控制软件，支持Microsoft Windows 10以上中文操作环境，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化。

质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。

★提供中国农业部登记在册的500种以上农药质谱数据库及350种以上兽药数据库，包括MRM参数，Q1电压设置、Q2碰撞能量及电压设置、Q3电压设置，参考定量离子对和定性离子对数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线。

质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。

★质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，只需选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。提高数据处理速度，减少人为错误。(提供官方彩页或软件截图证明)

自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。
1.4：主机配置要求

高压泵2套

三路在线脱气机1套

自动进样器降温型1套

降温型柱温箱1套

色谱柱C18，C8，SIL硅胶正相柱，苯基柱，(2.0 mm I.D. ×50 mm, 小于2.2 um)各一根

低延迟体积超高效混合器一套

 超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件一套（可嵌入）

耐高压流路切换阀1个

串接四极杆液质主机一台；

液质接口离子源ESI源一套；

计算机和打印机各一台；

质谱控制软件一套；

包含一年消耗品包

进口液质配套用氮气发生器1台

原厂质谱中文工作站软件一套

中文串联质谱农残兽残数据库(包含中国农业部注册登记的500种农药以上) 一套

1.5：技术资料

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

1.6：技术服务

中标仪器厂商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。

仪器公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

仪器公司为用户提供2人参加公司举办的仪器培训班（免培训费、食宿费、交通费）。

安装验收后1年内，全机免费保修；公司负责工作站软件终身免费升级。

如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在72小时内到达现场。

提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

2.气相色谱质谱联用仪
2.1气相色谱仪部分
柱箱

操作温度范围：室温以上3℃～450℃

可设定升温速率：180℃/min，支持程序降温（无需升级）

程序升温的阶数：27阶28平台

冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）

最大运行时间：999.99分钟

气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供主机彩色触摸屏的图片证明。

主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。须提供“参数锁定功能”和“显示屏锁定功能”的主机触摸屏界面截图。

主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。须提供主机触摸屏界面显示“载气漏气检查”的截图。

气相色谱与质谱须相同品牌。

流路系统

★具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用横线速度分析样品的应用文章证明。

支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。须提供反吹软件图示化界面的截图。

可配合双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。（需提供应用文章）

分流/不分流进样口

配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能

★支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明
最高温度：450℃

压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）

压力控制精度：0.001psi

压力程序的阶数：7

分流比设定范围：0 ～ 9000

流量设定范围：0 ～ 1000mL/min

仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。须提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料
自动进样器单元

样品位：≥150位样品盘

进样量范围：0.1~150 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；（需提供证明文件）

交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

保留时间重复性：<0.001min

峰面积重复性：<1% RSD

程序升温进样口

最高温度：440℃

压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）

可设定升温速率：220℃/min

PTV方式升温程序的阶数：7阶

2.2质谱部分

基本性能

须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。
▲质谱与气相色谱须相同品牌。
涡轮分子泵抽力＞380L/s。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。
质量数范围: 2 ～ 1080 u

灵敏度：

EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1400（氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收。

EI Scan : 1pg   OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气）

EI MRM  : 100fg OFN, S/N ≥ 17000 ，须采用30米毛细柱进行验收。

IDL(MRM): 10fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤6fg。

PCI MRM : 1pg BZP-d10, S/N ≥ 1500，须采用30米毛细柱进行验收。

NCI SIM : 100fg OFN, S/N ≥ 3500，须采用30米毛细柱进行验收。

分辨率：0.5 ～ 3.0u，可调

碰撞能：0～55eV，可调

质量稳定性：±0.1u/48h

★最大扫描速度：18,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题，须提供此技术的证明材料，以专利技术为优。

★软件支持显示扫描速度数值，须提供软件截图证明

最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms

最大MRM速度：850通道/sec

最大离子监测通道数：15ch/1 event

一次进样能够设置的通道数不少于30000个。

离子源
EI（标配），PCI、NCI（选配）

离子化能量：10 ～ 180eV

离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃

灯丝电流：5 ～ 210μA（发射电流）

双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。须提供质谱离子源部位的图片证明。

GCMS 接口温度：50 ～ 320℃

离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。须提供质谱离子源部位前开门设计的图片证明。

维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。

PCI、NCI软电离模式，可支持使用甲醇、乙腈等溶剂替代甲烷等可燃性气体作为反应气。（需提供应用文章）

质量分析器

配备预四极的高精度全金属钼四极杆。无须控温更优。
★预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点，须有仪器图片证明。

四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。

★四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。须提供此技术的证明材料。
Q2采用八极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。

碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。

Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。

扫描功能

扫描功能:

全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。

★支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息（同时配备专利ASSP功能，最大程度的减小高速扫描时数据灵敏度下降和质谱图正确性下降的问题），须提供采用“Scan/MRM同时扫描”和“Scan/Product Ion Scan同时扫描”分析样品的应用报告。

检测系统

二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（须提供此技术的证明材料，以专利技术为优）。

离轴连续打拿电子倍增器

动态范围：5×106
真空系统

高真空： ＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。

低真空：30L/min（60Hz）机械泵。

低真空可选配：110L/min（60Hz）无油泵，3年免维护（适用于EI/PCI/NCI全部机型）。

标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。须提供质谱仪上皮拉尼真空规和离子规位置的仪器图片和软件工作站上显示低真空度和高真空度的截图证明。

质谱直接进样单元

与GCMS主机同一品牌的质谱直接进样杆
安装质谱直接进样杆时无需挪动气相色谱，且须安装在质谱前面板上，需提供安装DI的截图证明。
▲从气相色谱进样切换到质谱直接进样杆进样时，无需停机和挪动气相色谱仪。

2.3数据处理系统

GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。

气味物质分析系统：基于GCMS系统，包含香味物质数据库（Smart Aroma Database）和异味分析数据库（Off-Flavor Analyzer）两部分。

嗅味物质快速分析系统：与中科院生态中心合作项目，可实现针对水质嗅味物质的快速识别，包括110种嗅味物质的保留指数、离子/离子对信息、半定量校准曲线，以及46种物质的嗅味特征信息，33种物质的嗅味阈值信息。须提供与生态中心就GC-MS/MS嗅味物质快速分析数据信息库达成排他性合作的证明。

Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。须提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明。

Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。须提供数据库分组功能的截图证明。

同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。

须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机
2.4配置要求：

GCMSMS串接气相色谱质谱联用仪主机（EI源）1套，双分子涡轮泵200L/sec+200L/sec

机械泵1套，专用泵油2L

气相色谱主机1套

分流/不分流进样口 1套，PTV程序升温进样口1套（农残专用）

不小于150位液体自动进样器1套

2020版Nist谱库1套

氦气钢瓶1个

品牌电脑1套，打印机1套

配套安装工作站1套

消耗品：1.5mL样品瓶套装（含盖和隔垫）500个；10ul进样针2支；4mL 溶剂/废液瓶套装（盖和隔垫 ）50个；超惰性不分离衬管,含石英棉5根；仪器维护1包；弱极性毛细柱1支（30m×0.25mm×0.25um）；O型圈5个；石墨密封圈10个；专用氦气过滤器1个，载气管*5m；进样隔垫50个。

3 原子吸收分光光度计

3.1仪器特点要求

 火焰石墨炉一体化设计，要求立式8元素灯设计，八灯自动转塔，8支元素灯需要同时点亮并预热（提供证明文件）。

 石墨炉/火焰切换采用专利设计的可调节气动装置，工作方式切换一键完成。

 优化的EMC包括EMI（电磁干扰）及EMS（电磁耐受性）电路设计，保证了仪器电路可靠稳定工作。

 Czerny-turner型光路设计，光程短，能量强。采用1800条刻线/mm平面衍射光栅，分辨率高。

 浮动光学平台保证了光学系统高稳定性，减少震动的影响。

 采用全塑耐腐蚀螺旋升降系统和高度集成的气路系统。

 采用新型石墨炉电源系统，内置在主机内部。

3.2技术要求：
波长范围：190 nm－900nm；

波长重复性：<0.1nm；


波长精度 ：<±0.2nm；

光谱带宽：0.2、0.4、1.0、2.0nm四档自动可选；

基线漂移：静态<0.003A/30min；  动态：<0.003A/30min；

单色器：优化的消象差C-T型单色器，自动寻峰和扫描；

光栅：1800条/nm，大面积平面光栅；

检测器：高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管；

分辨率：光谱带宽0.2nm时分开锰双线（279.5nm和279.8nm）且谷峰能量比＜25%；

3.3火焰原子化系统：

特征浓度(Cu)：<0.02μg/mL/1%；

检出限(Cu)：<0.003μg/mL；

精密度：RSD<0.6%；

燃烧器：耐高温、抗腐蚀金属钛合金燃烧器，三维调节。

喷雾器：采用特殊处理技术的高强度混合雾室，抗腐蚀、易清洗，无记忆效应。

雾化室：防爆型耐腐蚀材料雾化室；

调节系统：全自动PC控制和调节燃气、助燃气流量，并自动最佳化，自动点火；

安全保护：全套安全联锁系统，多种压力监测，自动安全保护功能，乙炔漏气报警、关闭系统（自动监控火焰状态，水封，气体压力，雾化系统压力，异常或断电时自动联锁和关火）；

3.4石墨炉原子化系统：

温度范围：室温-3000℃左右，并设有温度自校正功能；

控温精度：精度≤1%；

升温速率：升温速率快：≥2000℃/s，具有多项安全检测措施：石墨炉炉体温度检测、 冷却水压力检测、惰性气体压力检测、石墨管断裂或未夹紧检测 。

加热方式：纵向加热

特征量(Cd)：<0.2pg；

检出限(Cd)：<0.3pg；

精密度(Cd)：≤2％；

具有多项安全检测措施：石墨炉炉体温度检测、 冷却水压力检测、惰性气体压力检测、石墨管断裂或未夹紧检测 。

安全保护：有氩气欠压指示，冷却水流量不足，过热，过流报警及自动保护功能；

浓度计算方式：标准曲线法（1～3次曲线），自动拟合，标准加入法，重复测量次数1～ 99次，重复测量计算平均值，自动给出标准偏差和相对标准偏差；

软件及数据处理：高智能软件，全自动仪器及附件控制，可自动优化；

结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印，汇总报告，检测数据直接保存，可excel 的形式直接导出进行编辑；

3.5专利设计的石墨炉自动进样器

样品盘数 50+5位

进样体积 0.5-70 uL

高精度定位：±0.1%的误差

体积重现性 0.01%

交叉污染 <0.001%

3.6配置要求

火焰石墨炉原子吸收分光光度计
1套



火焰石墨炉自动切换系统         1套


八灯位同时预热系统             1套


空芯阴极灯（铜、锌、铁、锰、铅、镉、铬、镍）
共8支


石墨管
               10根


仪器中文操作软件      1本


仪器中文操作说明书    1本


标准备品备件          1箱


低噪音无油空气压缩机       1台


冷却水循环系统             1套


自动进样器
               1套


电脑
                      1套


打印机                     1套

4 液相色谱仪

4.1在线脱气机

真空脱气流路数：≥4路

脱气流速：10ml/min

4.2泵系统

★流速范围优于：0.0005~5.0000ml/min 

★最高耐受压力：不低于65 MPa

▲流速精确度：≤ 0.065 % RSD

柱塞清洗：标配自动清洗组件

梯度设置： 0.0-100.0%，最小递增率为0.1%

4.3自动进样器：

进样体积：0.1~100ul

样品容量：100个1.5ml 样品瓶以上

进样量重现性：0.2% RSD以下(10uL)

进样速度:15sec

▲最大操作压力：≥66MPa

4.4柱温箱：

类型： 强制空气循环方式

温度设定范围: (室温+10deg.C) - 85degC

4.5荧光检测器
光源：氙灯，低压汞灯

波长范围： 200~700nm

波长准确度：±2nm

 S/N：水拉曼峰不小于S/N 11000

池温可控温，控温范围为室温-10℃~35℃、1℃步进

操作温度范围：4~35℃

4.6色谱工作站

可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能、以及自动IQ OQ功能

商用电脑 intel i5处理器 8g内存 1T硬盘 21寸显示 64位win10专业版

4.7配置要求：

★高效输液泵4套，外置或内置脱气机1套，≥100位自动进样器1套，柱温箱1套、同品牌柱后衍生装置1套、高灵敏度荧光检测器及流通池1套，原厂仪器控制软件1套，必要的管线及工具等色谱柱：C18分析柱（4.6×150mm）及保护柱1套， 氨基甲酸酯分析专用柱1套；满足仪器使用的附件：液相小瓶（带盖、垫）200个，品牌计算机、打印机1套

4.8质量保证：

自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年，在保修期内提供免费上门维修服务和供应零配件。保修期内若出现故障，供应商必须在收到使用单位通知后 4小时内响应（含远程服务、电话服务、现场处理故障等方式）。对使用单位反映的仪器故障问题，供应商应于 24 小时内确定维修方案，并在 48 小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

9.2保修期外终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作，如有更新的软件免费提供给买方。
5 液相色谱仪（常规）

5.1在线脱气机

真空脱气流路数：≥3路

最大操作流速：每个流路10 mL/min

内部容量：每个流路400ul

5.2二元泵系统：

传动机构：微体积（柱塞体积47µL /23µL）双柱塞往复串联泵系统

传动机制：皮带传动

流速范围：0.001-10.000 ml/min

流速精确度：≤0.062％

流速准确度：1% 

工作压力：最大耐压40Mpa 

梯度混合精度：0.1%RSD

物理双泵头：便于维护

输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）

独立控制面板：可脱离工作站独立操作。

5.3自动进样器：

进样方式：全量进样, 环路进样

进样量设定范围: 0.1(L ~ 100(L(标准值), 可以增加至2000uL

样品瓶数目：100个(1.5mL样品瓶)等可选

进样精度: <0.3%RSD

进样量准确度: 1%以下

交叉污染: ≦ 0.0025% (典型值)

进样速度： 11秒完成10(L进样

进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气

进样线性: >0.999

使用pH范围: pH1 ~ pH14

 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。

自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统

5.4柱温箱 

温度控制范围: (室温+10)(C~80(C

控温方式：强制空气循环式

温度稳定性:±0.1(C（典型值0.04(C）

安全措施： 

a.为防止过热，可设定使用最高温度保护

b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏夜传感器

独立控制面板：可脱离工作站独立操作。

5.5紫外检测器：

（20A）光源：氘灯，汞灯

（20A）波长范围： 190－700nm

波长校正：氘灯自校正；低压汞灯

波长准确度：≤1nm

波长精密度： < 0.1nm

噪音：±0.25×10－5
飘移： 1×10－4AU/h

流通池温控：支持

5.6示差折光检测器

测定方法：偏转式

折射率范围：1-1.75 RIU

范围
A模式
0.01-500 μRIU


       P、L模式
1-5000 μRIU

线性
A模式
500 μRID


       P、L模式
5000 μRID

噪音级别：0.003 μRIU以下

漂移：0.15μRIU/h以下

工作模式：兼容分析型和制备型

最大使用流量：A模式
 20 mL/min


           P、L模式 150 mL/min

控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。

5.7仪器配置：

主机：二元高压泵（含在线脱气机）；工具包1套；溶剂托盘1套；自动进样器1套（耐压66Mpa）；原装柱温箱1套；紫外检测器1套；示差折光检测器1套；

C18色谱柱1根250mm×4.6um，5mm；工作站软件1套；溶剂瓶4个。

品牌电脑：I7处理器，8G内存，1T硬盘，win10 64位专业版软件，21寸显示器。激光打印机1台。

其它：2ml样品瓶(含盖、垫)200个，工具包1套。
6 气相色谱仪

6.1快速加热和冷却的柱温箱

柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃）

程序升温：20阶21平台

★可设定升温速率：180℃/min，支持程序降温

温度设定精度：0.1℃

控温精度：0.01℃

温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

★冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）

▲最大运行时间：9999.99分钟

6.2进样单元

最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量/压力控制系统控制。

6.3分流/不分流进样口

最高温度：420℃

配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能

标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-140 psi）

压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min

★压力程序：6阶

★分流比设定范围：0 ～ 9000

流量设定范围：0～1250mL/min

6.4程序升温进样口

★最高温度：420℃

二位一体的设计，通过更换衬管即可实现两种功能的转换速度控制功能。
标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；

★PTV模式下的分流比设定范围：0 ～ 9000；

★可设定升温速率：220℃/min；

程序升温阶数：6阶；

6.5检测器单元

氢火焰离子化检测器（FID）

最高使用温度：450℃

自动点火功能

检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 )

动态范围：107
电子捕获检测器（ECD）

最高使用温度：400°C

★检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)

动态范围：8 x 104
6.6其他

色谱柱和流路系统

可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱

支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制

两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

具有恒定的载气线速度控制功能

面板键盘

完全控制及显示所有温度区域和载气流量

完全控制所有检测器功能和检测器气体

6.7数据处理系统

数据采集和数据解析

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。

报告制作高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

需提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机

6.8仪器配置要求：

气相色谱主机1台，FID检测器1个，ECD检测器1个

分流/不分流进样口2个

不小于150位液体自动进样器

工作站软件

ECD过滤器1套

载气过滤器1套

消耗品：1.5mL样品瓶套装（含盖和隔垫）200个；10ul进样针2支，毛细柱1根
7 液相色谱原子荧光联用仪

7.1：仪器性能指标

技术指标:

总量检测
（1）检出限(D.L.): As、Se、Pb、Sn、Te、Bi、Sb < 0.01 µg/L；Hg、Cd <0.001µg/L；Ge <0.05µg/L；Zn <1.0µg/L； Au <3.0µg/L

★（2）精度(RSD): <0.7%（提供型式评价报告或型式批准证书）

★（3）道间干扰：≤±1%（提供型式评价报告）。

★（4）基线稳定性（30min内）：噪声≤1%；漂移≤1%（提供型式评价报告）。

形态检测

检出限：砷元素形态：As（III）<0.04ng，As（V）<0.2ng，一甲基砷<0.08ng，二甲基砷<0.08ng；硒元素形态：Se（IV）<0.3ng；汞元素形态：Hg2+ <0.2ng，MetHg (甲基汞) <0.2ng，EtHg+(乙基汞) <0.2ng；锑元素形态：Sb(III) <0.2ng，Sb(V) <1ng

7.2：仪器特点

主机技术特点

双灯位双通道，元素灯和检测器采用平面光路设计，入射光轴和检测光轴位于同一平面。可单元素测定，也可双元素同时测定，提高仪器分析速度。

▲采用新式高效涌流式化学反应分离装置，具备两个气液分离器，无须加液和排废。

进样系统:要求不依靠气体作为动力源，避免气体的脉动造成的不稳定现象，样品和空白交替引入，样品单次测定时间小于30秒。

★采用单个圆盘不少于178位的极坐标自动进样器，带自动配置标准曲线、自动稀释高浓度样品功能。

具有自动扣除通道间干扰和直流漂移的装置（提供证明文件）。

具备智能化电源自动匹配系统，在不影响整机系统的运行的前提下，实现给仪器供电的双路交流电源之间的全自动无感切换（提供实物图或验收现场带相关设备一并测试验收）。

形态分析技术特点

★形态单元一体化设计，集两个带有流速控制和显示的微型高压液相泵、分离单元、柱温控制、紫外消解、蒸气发生装置于一个整体（需提证明材料）。

★具有专用色谱柱可在3分钟内完成无机砷的检测分析（需提供相关证明材料或验收现场带相关设备一并测试验收）。

具有紫外和无紫外两种模式，测量速度快，单次测量时间小于7分钟。

为保证仪器的整体性能，液相色谱原子荧光联用仪产品，需参加过“首都科技条件平台仪器验证与评测项目”（提供证明文件）。

7.3：售后服务

生产厂家需具有AAA级企业信用等级证书，以保证企业具有良好的信誉度（提供AAA级企业信用等级证书）；

为保证仪器质量，生产厂家需具备UKAS和CNAS两种标识的ISO9001管理体系认证证书（提供证书）。

为保证服务能力，厂家需获得工信部专精特新“小巨人”企业（提供证明文件）。

7.4：配置信息

	1
	双道原子荧光光度计主机
	1套

	2
	不少于170位全自动断续流动进样系统
	1套

	3
	液相形态单元（含双液相泵、紫外消解单元、柱温控制）
	1套

	4
	砷、汞元素专用色谱柱，含保护柱
	各1支

	5
	专用编码空芯阴极灯2支(砷、汞)
	各1支

	6
	仪器操作手册、软件使用手册
	1本

	7
	仪器操作软件
	1套

	8
	专用工具
	1套

	9
	标准备品备件
	1箱

	10
	商用计算机
	1套

	11
	打印机
	1台


8 紫外可见光分光光度计

8.1：技术参数及要求：
波长范围：190nm～1100nm

光谱带宽：2nm

杂散光：≤0.01%T(@220nm)

波长最大允许误差：0.1nm（D2@656.1nm）

波长重复性：≤0.1nm

波长扫描速度：最快可达30000nm/min

插座式氘灯和钨灯，换灯时免去光学调试。

光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量

光度范围：-4.0Abs～4.0Abs

光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs）、±0.3%T（0～100%T）

光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs)、0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs）

基线平直度：±0.0005Abs(190nm-1100nm)

基线稳定性：≤0.0008Abs(500nm，预热2小时后）

工作模式：单机模式/PC联机模式两种

软件：能够实现多模式同时显示，测量方式瞬间完成。

智能应用：9.7寸彩色触摸屏，系统内置可以下载更新APP软件，可以自由扩展应用。基础功能实现智能化检测，操作简单易用。

可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理。

可选配蠕动进样器、超微量池架、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展。

自动五联池架1个，可以放置5mm-500mm比色皿.

8.2：详细配置要求：

紫外可见分光光度计主机1台；

自动五联池架1个；

石英比色皿（10mm）1对；

中文操作软件1套

9.7寸彩色触摸屏，系统内置可以下载更新APP软件一套

备品备件1套

9 微波消解仪

9.1 适用范围

用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。
9.2技术指标

主机

采用非脉冲自动变频控制技术，微波最大输出功率≥1000W，仪器可根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，确保样品消解彻底。

炉腔应为316L不锈钢材质的工业级微波谐振腔，钢板厚度≥3mm，炉腔体积≥36L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保承诺。

炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

温度监控系统

具备非接触式底部红外全罐温度监控系统，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描监测，测温范围：-40℃～305℃，控制精度±0.2℃；

可配置插入式主控罐温度监控系统，以便实时监测消解罐罐内样品温度。

压力监控系统

主控罐压力监控系统：采用高精度压力传感器，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.02MPa，显示精度±0.02MPa。

全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调。

消解转子系统

单向旋转通讯系统：温压连接器和消解罐随转盘同方向同步360℃旋转，在温度和压力精确测量的同时，最大程度保证消解均匀性。

外罐：宇航复合纤维材料防爆外罐。

内罐： TFM材料，容积≥100mL。
软件操作系统

操作系统内置专业应用方法库，仪器自动识别消解罐位置。

配备7寸液晶彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间等工作状态及温压变化。

温压双控，在提供精确控温的同时应可设置压力控制梯度，可自由切换标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式。

（制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，具有官方认可的省级及以上认定的高新技术企业证书。）
9.3配置要求

微波消解仪主机1台；

非接触式底部红外全罐温度监控系统1套；

压力监控系统1套；

COT实时异常监控系统1套；

无线控制模块1套；

超高压消解转子系统1套；（含罐架6个，宇航复合纤维外罐6个，TFM内罐及罐盖6个）

辅助工具及专用工具包1套；

同品牌赶酸仪 1台

10 纯水机

10.1：用途

用于实验室纯水、超纯水的制备
10.2：系统配置要求

水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz

产水方式及产水量：主机制纯水（由水箱蓄水）、超纯水两种水；纯水制水流速：15-20L/h，水箱取水流速：5L/min，超纯水取水流速：逐滴、0.5、1、1.5、2 （L/min）可调

取水方式：主机一键式取水，水箱快速取纯水

源水水质适用性广的双级反渗透制水工艺，可将纯水水质提高到实验室三级水标准
4.3寸多功能彩色触摸屏，实时显示各点水质、水温、水箱液位、终端取水状态、信息栏显示系统运行状态等

主机内置254/185nm双波长紫外灯，水箱内置254nm紫外灯杀菌

50升自动补水洁净水箱，PE材质，配有紫外灯、液位传感器、呼吸过滤器、独立溢水口.

配备进口0.22μm终端过滤器

10.3：产水水质

水箱水质（纯水）：电导率≤5µs/cm （满足国家实验室三级水标准）
超纯水水质

阴、阳离子（ppb）：＜0.1

总有机碳（ppb）：≤5 

细菌（cfu/1000ml）：＜1 

颗粒物（0.22μm/ml）：＜1

10.4：控制系统及功能

可根据用水需求定时、定量取超纯水

可支持连接距主机15米远的终端取水器

主机一键式取水具有双模式取水功能，可点按开或关，也可长按取水，松开即停，取水流量五档可调

具有对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力状态进行精密监控，并可查看
具有内置休眠模式：设备在长期不用时，系统定期自动唤醒循环冲洗功能，对管路、水箱进行冲洗及灭菌
配有短信通讯功能：仪器可通过发送短信方式将仪器非正常状态及时通知相关人员

设备应具有历史数据查询和SD卡数据转存功能，可调取任意日期范围内取水记录，并具有SD卡数据转存功能以便备份

安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能；

10.5：超纯水机配置： 

常强化预处理包1个

1 0寸滤芯10根

50升PE水箱1个

进口无菌终端过滤器（0.22μm ）1支

RO膜扳手1个、配套连接管、快插件一套

11 全自动固相萃取仪

11.1仪器用途

    用于色谱分析的样品前处理，全自动完成固相萃取过程。可对食品、饮料、动物组织、尿液和血液、土壤、农产品、兽药、饲料、烟叶、环保/自来水、药物和生物检材等样品中的有害有毒残留物进行萃取、净化、富集及浓缩。提高检测的准确性与重现性，保护分析设备，是气相、液相及质谱的理想前处理系统。

11.2工作条件：

工作温度：0℃～40℃ ；

存储温度：10℃～50℃ ；

相对湿度：10～85% ；

工作电压：AC220V±10%，50～60Hz；
11.3功能参数

通道数量和控制模式：仪器主机采用模块化设计，通道数量不少于两通道，每通道可单独控制，可同时工作；

连续处理能力：≧52位样品；

自动进样器：X/Y/Z三维空间移动，采用金属丝杆，兼顾灵活移动与精准定位；

样品泵：每通道配置一台高度集成样品泵，取样精准、耐溶剂腐蚀、具有较高抗压力，可以连续进样，处理500mL以上水样时无需额外配置样品泵；

样品针：具备穿刺取样功能，具有全部上样功能，具有液位追随功能；

样品体积和接收体积：配备10-20mL样品管，可支持50mL和更大规格；接收体积要求不少于10mL，可扩展到50mL以上；

上样和洗脱：支持多管上样和多步洗脱，洗脱步数不少于4步；

压力传感：每通道内置压力传感器，管路堵塞超过设定压力时报警提示，并终止该通道实验，压力范围可编辑；

柱密封：每支萃取柱顶部配有独立密封盖，耐压力≧1MPa；

溶剂管理系统：不少于8种试剂；试剂容量实时监测，剩余容量不足提示；

样品/溶剂加载方式：具备通过三维X/Y/Z机械臂精准灵活移动，样品泵稳定提供动力，使用多通阀切换技术实现溶剂的加载；

浸润和孵育：当活化溶剂或者洗脱溶剂加载到萃取柱后，可以保持液位在填料上方一定时间；

清洗模式：可提供多种清洗模式，包括氮气吹扫、溶剂清洗、吹起搅拌清洗等，确保进样针内外壁清洁无交叉污染；

排废通道：支持环保回收废液，实现不同性质废液分别处理；

萃取柱规格：兼容常规1/3/6mL萃取柱，三种萃取柱必须可同时放置到萃取平台上，可根据需求定制其他规格萃取柱或盘；

多方案萃取：不同规格萃取柱和不同处理项目可同时设置运行，无需分批等待处理；

 A/B柱萃取：可实现A/B柱萃取功能，A/B柱为完全不同的萃取方案，不可直接上下相连；

在线干燥/除水：支持在线氮气吹扫和无水硫酸钠除水两种模式，确保最终洗脱液不含水分；

在线浓缩：配有原位氮气吹扫浓缩功能，洗脱完成后无需转移到其他设备浓缩，可直接原位氮气吹扫浓缩；气流流速和压力可控，浓缩时间和体积可编辑；

11.4售后服务要求

★售后服务地点：制造商在当地设有固定的售后维护人员，提供售后人员社保证明；

培训：提供现场2人免费培训，时间不少于2个工作日；

维护响应：2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内提出解决方案；

质保期：仪器安装调试完成后质保一年，期间免费维护；

11.5仪器配置

主机1台（含三维X/Y/Z机械臂1套）；

主控站1套（含集成样品泵2台）；

进样针2支；

样品架2个（规格52位，10mL和20mL）；萃取架3个；

萃取套件3套（规格3mL1套，6mL2套）；

溶剂站1套（含溶剂瓶8个，规格500mL）；

Wifi通讯模块1套；

柱密封组件1套；

试管密封组件1套；

大体积进样模块1套；

（制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，具有官方认可的省级及以上认定的高新技术企业证书。）
12 旋转蒸发仪

12.1：设备参数要求

旋转速度：10-310rpm

蒸发能力：25ml/min

可达真空度：399.9Pa（3mmHg）

温度调节范围：室温~180℃

温度调节精度：±1.5℃（水浴）±3℃（油浴）

转速设定·显示：旋钮设定·数字显示

升降功能：手动平衡式（升降行程180mm、无级调节）

其他功能：试料瓶左右两侧安装、试料瓶可定时正反转

电机：DC无刷电机   

冷凝管：直立式双层冷凝管，冷凝面积0.146m2

搭配水浴锅：水油两用

水浴锅加热器：1KW

水浴锅内部尺寸（mm）：内径240×120H

12.2：冷却水循环装置

循环方式：密闭式循环

温度设定范围：-20~30℃(无加热器)

温度调节精度：±2℃（-20℃~0设定）

±1℃（0~30℃设定）

冷却能力W（kcal/h）：450（387）at液温10℃

310（266）at液温-10℃

外部循环能力：最大流量：9L/min最大扬程：4.2m

安全功能：漏电・电流过载保护、冷冻机过载保护器、自身诊断机能（冷冻机过载运转、停电报警、传感器异常）、循环泵热保护装置

冷冻机・冷媒：空冷式输出450W・R404A

冷却盘管材质：铜镀镍

水槽容量：3.2L

12.3：隔膜真空泵

排气速度：30L/min(高)，20L/min(低)

真空度：1000pa

马达：输出90W

安全功能：马达异常检知

减压模式：2段

接液部材质：特氟龙、PPS、Kalrez

标准配备气镇阀，可有效的保护隔膜泵，降低膜片的损耗。

13 全自动氮吹仪

13.1 工作条件 

环境温度：15℃～35℃

相对湿度：45～80%

13.2 技术性能指标 

★全自动高通量平行浓缩仪：利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，最多可同时60位使用，通量大，效率高。

氮吹模块

★仪器分5路独立控制，每路浓缩12个样品，仪器可同时浓缩60个样品；仪器具有自动排水功能，使用方便；吹扫时氮气吹扫针不得伸入样品管内部，不得上下移动，避免引起交叉污染

▲仪器需采用定时和人工的方式来控制每个样品的终点，使用方便；样品到达设置的终点后可手机短信提醒用户及时取出样品；由于实验室工作环境复杂，仪器面板须采用简单直接的机械薄膜按键操作，不得采用触摸屏控制。

氮吹压力程控自动调节，不受通道开关数量变化的影响，精准，高效，实用，方便

▲采用旋涡气流斜吹技术结合水浴加热的浓缩方式对样品进行快速浓缩，且不得采用直吹的浓缩方式（易引起样品溅射）；仪器显示温度必须为水浴实际实时温度，而非电加热板温度。

仪器60个氮气吹嘴全部采用PEEK材料制作，耐腐蚀磨损，均可拆卸更换；仪器自带有废气排放风扇及1.5米废气排风管，使得仪器可无需在通风柜内操作；任何时候开启浓缩仪样品盖板，仪器自动停止吹扫。

仪器可配多种不同规格的样品浓缩管，可浓缩的样品体积从0—30ml，可配1.5ml的EP样品管，也可配30ml的样品管， 均可同时浓缩60个样品，可满足16*100mm（12ml）和15ml的离心管架使用，而无需调整吹针的位置, 60个样品位可放置60个不同体积的样品进行同时浓缩。

浓缩腔

仪器正上方、正面、右侧面均配有全透明玻璃视窗，可随时全面观察样品浓缩状态；仪器整机及上盖全部采用金属结构，经久耐用，不得采用亚克力，易老化和损坏。

★经典上翻盖式设计，避免抽屉式移动设计导致氮吹针位置对不准。

固定式水浴槽，防止移动式水槽运动时引起水浴飞溅

▲仪器更换不同规格管架时简单快捷，10秒钟内即可完成，氮气吹嘴可拆卸；仪器吹嘴配有相应的堵头，开启某一流路时，无需吹扫的吹嘴可以堵上，避免浪费氮气。

★与同品牌固相萃取产品收集架通用，无需转移样品

加热模块

水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。

控温方式：PID；控温精度：±1℃；控温范围：室温~100℃，显示值基本误差：小于0.5%。

13.3 配置要求

浓缩主机单元，60位氮气出口 1套

长排气管 1.5米

排水管套件 1套

堵头 60个

氮气接头组件 1套

配套浓缩管支架（含相应样品管）1套

说明书    1本

14 凯氏定氮仪

14.1：设备用途：

用于检测食品、谷物、农业、乳制品、土壤、植物、肥料、饲料等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。

14.2：工作条件：

电源：220 VAC ±10%  50Hz；

冷凝水压：0.02MPa-1MPa；
14.3：功能参数：

仪器配置：全自动凯氏定氮仪：含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、消解系统；

主机基础要求

采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；

检测范围：0.1-200mg 氮；

回收率≥99.5%；

操作系统：中文操作界面，内置触摸屏操作操作，实时监测和显示实验过程；

全自动加碱加酸、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排废清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果；

蒸馏部分

蒸馏模式：双蒸馏模式可选；

蒸馏时间：0—30min 连续可调；

蒸馏发生器具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、水位浮球等多重保护；

具备冷凝水流量和温度检测功能；

防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质；

具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术；

14.4：石墨消解仪

消化能力：≥20个样品；

加热方式：红外辐射石墨传导；

控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25分钟）；

显示系统：液晶显示；

隔热方式：陶瓷及风道隔热；

控温精度：±1℃；

消化管：300mL；

具有曲线升温和直线升温两种控温方式，可编辑存储消化程序；

14.5：仪器配置
全自动定氮仪包含：主机1台、带液位传感器溶液桶（6L） 3个、电源线、进水管、排液管各1根、说明书、合格证各1份。

石墨消解仪包含：主机1台、说明书、合格证各1份。

专用消化管20根、10孔专用消化管架1个、20孔专用消化管架1个。

（制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，具有官方认可的省级及以上认定的高新技术企业证书。）
15 脂肪测定仪

15.1：设备用途：

可测定食品、饲料、谷物、种子等多种样品中粗脂肪的含量；

15.2：技术要求：

测定范围：0-100%；

控温范围：室温+5℃～300℃；
溶剂回收率：≥85%；
测定样品重量：0.5g～15g；
处理能力：6个/批；
测试时间：比传统方法缩短20-80%；

具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种方式可选择；

全部有机溶剂均可使用，包括苯类、醚类、酮类等，满足各种有机溶剂使用条件；

（制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，具有官方认可的省级及以上认定的高新技术企业证书。）
16 电子天平（十万分之一）

可读性（mg）：0.01mg/0.1mg

最大量程(g)：42g/120g

重复性（极限值）（≤±mg）： 0.03mg/0.1mg

重复性（典型值）（≤±mg）： 0.02mg/0.1mg

线性误差（极限值）（≤±mg）0.15mg/0.2mg

线性误差（典型值）（≤±mg）0.05mg/0.2mg

稳定时间：≤8S/4S

称盘尺寸(mm)：Ø 90 mm 

采用全新电子线路、配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果。

多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能。

动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

绿色环保设计，选用环境友好的安全材料，耗电量最大降低50%，待机能耗1W。

17 电子天平（万分之一）

技术参数：

最大称量值：220g

可读性:0.1mg

重复性:0.1mg

线性误差: 0.2mg

稳定时间: 2 s

灵敏度温度漂移: 2.0 ppm/˚C

秤盘外形尺寸:Ø 90 mm

18 电子天平（百分之一）

内置 RS232 接口

结构紧凑占地面积小，适合有限空间场合下的理想选择

防风罩从四周均可打开，节省空间

单位切换一键完成，针对行业的特殊需要

量程值：140g

可读性：0.1mg

接口：RS232

19 全自动均质器

大容量:10ml-200ml的样本管，适应客户的各种应用；

低噪音:采用高速静音电机，噪音小于60分贝；

高通量:工业级高精度伺服运动系统 一个循环可处理8～32个样品；

程监控:WiFi连接，可用电脑、手机、平板远程 控制设备运行；

智能存储:可存储上百条均质参数，并可在仪器 显示屏上查看数据；

自清洁:可选择清洁模式（水、有机溶液、 超声波清洗喷淋）及时间，有效防止 交叉污染；

安全性高:内置排风系统，可即时抽出具有挥发 性、危害性的气体，保障实验人员健康 温度、转速异常自动停机报警。

整机功率：<1000w

样品处理量：10～200ml

最大通量：32个

处理最大粘度：5000mPa·s

均质速度：3000～36000rpm可调

转速偏差：1%

三种清洗方式：有机溶剂；水；超声波清洗喷淋

观察窗：内置LED灯，实验过程全程可视

样品容量及规格型号：随机配置的样品架规格，10ml，32孔；50ml，16孔；100ml，10孔可具有选配的样品架规格，30ml，16孔；150ml，10孔；200ml，8孔

辅助排气功能：具有主动排风系统

选配支架：可装配各种试管、离心管支架

刀头规格：10x195mm ，19x195mm平底机械刀头

均质强度：刀头自动调整上下距离，增强均质效果

样品盘配置：采用转盘式样品盘，减少交叉污染风险

安全性：具有自由保护、调整和报警功能

屏幕：7英寸工业级触摸屏

20  -25度冰箱

20.1：工作条件

环境温度10~32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220±10%，功率：190W

20.2：主要技术指标

有效容积：316L，

样式：单门、立式

温度在2℃～8℃范围调节，箱内温度均匀性≤1.5℃，温度波动性≤2℃

声光报警方式，多重报警功能：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、环温报警、开门报警

多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定

标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，并实时显示箱内温度变化；同时可为USB端口供电

使用绿色环保的LBA发泡剂，发泡层厚度45mm，保温效果更好，

嵌入式风道设计和体积更小的涡流风机应用，使产品的容积有效使用率提高10%

标配安全转锁，确保样品安全

超薄涡流风机配合嵌入式风道设计，产品空间利用率更高

标配一个测试孔，便于链接冷链监控装置

20.3：配置清单

医用冷藏箱1台

说明书1本

钥匙2把

浸塑搁架5个

20.4：资质要求
产品具有医疗器械注册证

20.5：售后服务

1小时内服务响应，24小时内上门处理。

21 试剂冰箱

工作环境要求：环境温度10~32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220±10%，额定功率120W

箱内温度控制范围：-10℃~-25℃

外部尺寸：700×690×1920，内部尺寸：540×450×1277

立式，单门设计

箱内有效容积：298L，产品净重100kg

高效制冷系统，采用自复叠制冷，制冷能力强，安全可靠

设定温度在-10℃~-25℃范围调节，箱内温度均匀性≤3.5℃

国际名牌压缩机（GMCC），可靠性更高；25℃环温时耗电量1.2 kWh/24h

两种报警方式，声光报警；多种报警方式，包含高温、低温、断电、开门、传感器故障等，标配远程报警接口

童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、停机间隔等多重保护功能，确保设备的安全稳定

高效制冷系统，丝管式蒸发器，作为箱内置物搁架，制冷更快速，箱内温度更均匀

LED数字式，高亮灯光显示箱内实时温度数据

22 冷冻离心机
技术指标要求：

最大容量：24×1.5/2.0 ml

最高转速（r/min）：16500

最大离心力（×g）：21370

标配转子：24×1.5/2.0 ml

转速精度：±50r/min

温控范围：－20℃～40℃

温控精度：±1℃

配置：

高速冷冻离心机一台

转子24×1.5/2.0 ml一套

23 干燥箱

技术参数：内胆容积；≥40升

控温范围：RT+5-300℃

温度分辨率：0.1℃

温度波动度：±1℃

温度均匀度：≤3℃

时间设置：1-9999min

载物搁架：2块（标配）

24 全自动洗瓶机

24.1产品功能

全自动清洗设备，利用高温、高压水持续喷淋器皿内外表面，结合清洗液的作用，清洁器皿内外污物，进水、清洗、排水、烘干全自动完成，无需人工干预；
▲（提供生产企业的ISO9001、ISO14001、产品CE认证，提供省级检测部门出具的设备电器安全及电磁兼容的检测报告；）

24.2产品结构

整机立式设计，占地小，宽度低于69cm，深度低于79cm；清洗腔距离地面0.7米以上，可站立操作；

★清洗内腔容积280L，有效清洗容积220L，腔内宽、深均超过60cm，可放两层清洗篮架；单次可清洗150ml锥形瓶120个或20ml进样瓶520个，具备超大的清洗能力；

门体内嵌双层真空玻璃，隔热降噪，可视面积50×55（宽×高，cm），能全面看到内部清洗情况；

具有两个进水口，同时接入自来水和纯水，通过程序选择进水水源种类，纯水内置增压泵，无压力取水；

24.3控制系统

采用PLC微电脑控制，软件系统可实时升级为最新版本功能，可实现云端接入、远程记录、远程控制等功能的升级需求

▲控制系统操作面板为7.1寸彩色液晶屏，触摸操作，中文界面，实时显示进水量、清洗进程步骤、A0值、清洗温度等运行参数（需提供设备控制系统照片证明），操作系统提供专业软件著作权认证；

▲清洗功能具有40个标准程序和200个自定义程序，标准程序均可独立设定、修改清洗参数，自定义程序还可自主设置中文、英文、数字等名称；

控制系统具有审计追踪功能，具有三级权限管理并且可以设置多用户登录；

具有预约定时清洗功能，预约定时可实现设备无人看管状态下的定时启动，提高工作效率

24.4清洗系统

▲高温循环水泵，出水量800L/min，扇叶耐高温处理，可在93℃下工作基本无衰减；水加热功率≥5KW，加热快，加热时间短

两层清洗采用两路平行供水，侧面接水，中央分水的清洗结构，确保两层清洗篮架以及每个清洗篮架的所有喷柱水压均匀，出水高度一致，不同位置器皿清洗的结果一致；

清洗舱内置双层360°旋转喷臂，喷臂具有专利喷嘴，形成无死角扇形水幕，全面消除清洗死角，提供喷臂技术的先进性证明；

自动流量计和水位传感器双重控制进水，进入水量可设定，进水量实时数字显示；

24.5干燥系统

注射式热风干燥，干燥功率≥3.6KW，风量≥120m³/h。空气加热温度室温~120℃可调；
干燥空气经过99.99%的高效过滤器，避免二次污染，过滤器具备报警功能，无论寿命到期或是中途意外损坏，均会进行报警并作出中文提示；

热风烘干到终点时，设备会继续自动补偿冷风，加快清洗腔内冷却的速度，

24.6安全防护

门体内嵌式密封条，更耐用，不漏水，门锁为双锁柱，四点固定，门体闭合更紧密，密封更好，

内部有漏水监控功能，设备内部渗漏可报警并自动排水，自动停止清洗；

完善的保护以及报警功能，具有防干烧、防水泵空转、防溢水、防清洗剂缺失、防门体未关严等功能，上述情况均有中文提示和报警提醒；

★设备程序具有自检功能，设备出现异常会及时报警并中止运行。另外具备单个重要部件运转测试功能，可实现对自来水进水阀、纯水进水阀、循环泵、循环风机、清洗液蠕动泵、中和液蠕动泵、水加热模块、空气加热模块、电磁门锁等重要工作部件的实时测试检测；

▲具有开门安全温度保护功能，如果清洗仓内温度高于设置的开门安全温度，则门锁保持锁紧，清洗机舱门无法开启，避免伤害操作人员。
24.7设备参数和配置

清洗机主机一台；

配置两个一体式清洗篮架， 可根据实际使用需求调换。

配备进口清洗液和中和液各一桶；

25 电位滴定仪

25.1：仪器用途：
用于检测食品、谷物、粮食、脂肪酸值，测试土壤、水质 酸碱度、氯化物、硬度等指标的的通用仪器。

25.2：功能及技术要求：
可实现多通道模块化组合，可组合多个加液单元，支持4个加液单元同时工作，至少配置3个通道； 
通讯接口要求：网络接口/USB接口，具有网络CAN总线通讯功能；
可外接≥16位自动进样器。 
MV测量范围：-2000.0mV～+2000.0mV；
MV测量：分辨率0.1mV，精度0.1mV；
pH测量范围：-20.000pH～+20.000pH；
pH测量：分辨率0.001pH ，精度0.01pH； 
滴定管的分辨率：≤1/150,000；
滴定管补液时间：≤20秒（100％充液速度）；
25.3：配置要求：
电位滴定仪主机1台 、电源适配器1个、上位机操作软件1套、滴定仪主机含2套滴定管系统（配10mL滴定管2支）、独立进样分析台、磁力搅拌系统一套、PH非水复合电极、复合银电极、复合氧化还原电极、控制器一台
26 其它辅助设备

移液器、排枪、小容量双层恒温摇床、厌氧培养箱、生化培养箱、二氧化碳培养箱、真空干燥箱、水浴锅、超净工作台、磁力搅拌器、匀浆机、电热套、研磨仪、冷冻干燥机、制冰机、真空泵、蠕动泵、瓶口分配器、PH计、电导率仪、色差仪、旋光仪等。（需根据用户后期开展实验进行配置，需与用户进行沟通交流，试剂耗材等均包括在内）

27 近红外谷物分析仪
27.1检测范围要求：

适用于大豆、小麦、玉米、稻谷、油菜籽等谷物的收购、存储、加工、育种等多个环节的快速、无损、多指标的定量检测分析，为谷物品质鉴定提供快速检测方法。仪器可应用于实验室、车间等不同场合。

★27.2检测项目（可检测整粒及粉状谷物样品）：

小麦：水分、蛋白质、湿面筋、容重（可兼容）

稻谷：水分、蛋白质、淀粉

大米：水分、蛋白质、直链淀粉、食味值

大豆：水分、脂肪、蛋白质、蛋白质亚基、氨基酸（含：苯丙氨酸、丙氨酸、甘氨酸、谷氨酸、精氨酸、赖氨酸、酪氨酸、亮氨酸、脯氨酸、丝氨酸、苏氨酸、天冬氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、组氨酸）

玉米：水分、淀粉、蛋白质

面粉：水分、蛋白质、灰分

豆粉：水分、蛋白质、脂肪

油菜籽：水分、蛋白质、脂肪、芥酸

27.3仪器特点：

▲产品采用近红外光谱透射技术。

采用近红外光谱透射技术有利于整粒谷物样品内部光谱信息获取，反映的样品成分信息更加客观有效，提高检测精准度与稳定性。

设备基本信息

工作条件：温度-10℃~40℃、湿度≤85%；

主机重量： ≤30kg。

主要技术参数：

分光方式：固定光栅，无移动部件，稳定可靠；

探测器：256像元硅二极管阵列探测器；

★波长范围：包含700-1050nm；

光谱分辨率：优于4nm；

光源采用卤素灯，寿命10000小时；

▲检测时间：小于3分钟。

▲高性能探测器

采用硅二极管阵列探测器，响应速度快，动态范围宽，灵敏度高，感应面积大，寿命长，为仪器提供稳定的信号采集。

适应不同样品

可根据样品种类自动调节匹配适宜样品光程的模块，实现不同颗粒度样品的最佳光谱检测，仪器提供自动光程模块、粉状样品池、育种光程模块样品池。

样品均匀机制

可设置采样点数量，单次测量可多达25个采样点。装样后一键全自动采集，无需手动重复装样，自动实现样品不同位置的多次采集并智能处理，可降低样品不均匀的影响。

先进智能的光谱自适应平衡与数据容错机制

仪器具有先进智能的光谱自适应平衡功能，可根据样品的颗粒度、颜色等对光谱进行自适应调整，得到最佳的样品光谱，同时具有全自动异常采样点光谱剔除算法，提高检测的精准度和稳定性。

丰富强大的计算机辅助配置：

10寸以上电容触摸屏，可多点触控，操作灵敏可靠；

配备智能操作系统；

内置16G或以上大容量固态硬盘，检测数据可导出到U盘；

提供4个或以上USB2.0接口；

具有Wi-Fi连接功能。

灵活多样供电方式：

提供2种供电方式，可自由切换：

外接交流110-220V适配器电源供电；

外接直流12-15V锂聚合物电池或铅蓄电池供电，可在户外连续工作。

软件功能：

配备专用操作软件，可实现样品检测、数据查询等基本功能；

▲内置模型管理系统，方便用户更新模型、模型校正，智能调用检测样品模型，便于客户使用，缩短检测时间，提升检测效率；

具备历史检测记录存储与检索功能，用户可以从日期、样本类型、检测成分等多种参数进行检索，方便查找；

具有仪器在线诊断功能，内置监测系统，可对仪器内部各关键参数、温湿度信息等进行监控，便于及时发现异常情况，延长仪器使用寿命；

可实现组网监管，方便仪器日常维护、模型更新、数据库更新与管理；

可实现各级农产品溯源管理平台以及企业数据管理系统对接。

27.4计算机辅助配置：

10寸以上电容触摸屏，可多点触控，操作灵敏可靠；

配备智能操作系统；

内置16G或以上大容量固态硬盘，检测数据可导出到U盘；

提供4个或以上USB2.0接口；

具有Wi-Fi连接功能。

供电方式：交流110-220V适配器电源供电。

27.5软件功能：

配备专用操作软件，可实现样品检测、数据查询等基本功能；

▲内置模型管理系统，方便用户更新模型、模型校正，智能调用检测样品模型，便于客户使用，缩短检测时间，提升检测效率；

具备历史检测记录存储与检索功能，用户可以从日期、样本类型、检测成分等多种参数进行检索，方便查找；

具有仪器在线诊断功能，内置监测系统，可对仪器内部各关键参数、温湿度信息等进行监控，便于及时发现异常情况，延长仪器使用寿命；

可实现组网监管，方便仪器日常维护、模型更新、数据库更新与管理；

可实现各级农产品溯源管理平台以及企业数据管理系统对接。

28 实验碾米机
28.1：检验碾米机（出白机）用途特点

该产品适用于粮食、种子、农业、粮食院校、商检及科研等部门测定稻米、谷子、小米、小麦品质及糙米中的黄粒，病损伤粒、整精米率、垩白粒率等含量，残毒和生化分析必不可少的一种仪器。

该机具有设计科学、造型美观、结构合理、体积小、重量轻、携带方便、噪音小、操作方便、米糠分离效果好、残留物清理极为方便。碾白时

间短、均匀度好（达98%以上），经30-90秒钟碾磨各品种糙米则可达到 GB1350-1999、GB/T17891-1999国家新标准规定的等到级精白度要求。

28.2：检验碾米机（出白机）主要规格

电机电压：220V/60W；

转速：2800r/min；

砂轮规格：030X23mm；

机重：6kg

28.3：检验碾米机（出白机）工作原理

当试样（糙米）由料斗流入碾入碾白室内，由于压铊的内压力和机械力的推动，使糙米挤压在碾白室内，经过自相磨擦，以及糙米与砂轮之间的互相擦离之后，即能迅速去掉糙米的皮层，在调节确定的时间内达到白米所测的等级精白度。

29 实验砻谷机

一次砻谷的脱壳率达97%，两次砻谷的脱壳率达100%。
50g稻谷试样脱壳时间：40s左右
脱壳后糙米粒无损伤，正常稻谷脱壳后糙米的碎米率<3
胶辊转速：2800r/min
胶辊可调间距：0~3mm
糙米收集盒容量：120g
谷壳收集盒容量：60g
电机功率：120W(直流220V)
工作电压：220V
30 小麦硬度指数测定仪

转子直径：￠100mm 
测定准确性：与小麦硬度指数标准样品，标称值的误差值不大于1.5 
测定变异系数（CV）：不大于2.4% 
额定产量：25g/批次 
净重：21.5kg 
毛重：32kg
31 高温电阻炉

技术参数要求:

炉膛尺寸（可定制）（深*宽*高）：300×200×200mm

额定功率：4.5kw

炉   膛：高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛，保温性能好。

测温元件：N型热电偶

控温方式：温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，30段升降温程序。

常用温度：≤1150℃

最高温度：1200℃

最快升温速度：≤30℃/min

推荐升温速度：10-15℃/min

控温精度：±1℃

外壳温度：≤45℃

主要配件：坩埚钳1把

可选配件：炉架、各种刚玉、石英坩埚，高温手套，计算机控制软件，无纸记录仪等。

32 锤式旋风磨

样品被16800r/min高速磨锤击成粉末，并随高速气流通过不锈钢筛板进入不锈钢集成器制成所需均匀样品；

箱体内具有先进的吸隔音材料，噪声低于国内外同类产品；

电机内置设有温控保护电路，一旦电机超过设定温度，会自动停机；

样品粉碎时具有高速气流自动清理磨膛功能，不需在样品粉碎时停

技术参数: 

工作频率：50Hz

工作室进径：110mm

磨锤转速：16800r/min

筛板孔径：0.5mm、0.8mm、1.5mm

检测项目与样品粒度
33 实验室小麦磨粉机

技术参数：

磨辊转速:快辊：1200 r/min; 慢辊：550 r/min 

电源:AC38050Hz或 AC220V50Hz

研磨量:0-100 g/min

功率:550W

出粉率:60-70 %

外形尺寸:长67宽51高79 cm

灰分:≤0.7 %（干基）

磨辊规格:φ70×30

34 烤炉

34.1：主要用途：

烤炉适用于各种醒发或未醒发面团的烘焙、熟化，主要用于面包、饼干等的烘焙。

34.2：基本配置：

每套仪器至少包含主机、电源线等。

34.3：环境指标

电源：AC 200V～240V，50/60Hz。

34.4：技术指标

工作电源220V，电机功率≤2700W；

托盘数量不少于4个；

采用旋转托盘，样品受热均匀；

主轴回转周期：60s；

仪器指标与性能符合《GBT14612-2008 粮油检验 小麦粉面包烘焙品质试验中种发酵法》且参与标准的制定并能提供证明材料。

温度调节范围：150～280℃；

温度控制精度：±2℃；

一次可烘烤100g面包：不少于16个；

采用双层玻璃料门；

配置标准面包听8个，满足国家标准制作面包的需求；

回转挂盘十字均匀分布， 60秒的周期回转，保证各盘被烘烤的物品受热均匀；

具有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验仪器设备的函；

★投标产品通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见，提供证明文件。

★产品通过具有CMA、CAL、CNAS计量认证的国家级检验机构检测，并能出具相应的检验报告，提供证明文件。

34.5：配套设备：

烤炉主机（1台）、电源线(1根)、面包听(8个)。

35 针式和面机

35.1：主要用途：
针式和面机是实验室用来制备面团使用的专用设备。针式和面机将适量的面粉与配料进行混合搅拌，制成适用于制作不同食品（面包、馒头或面条等）的面团。主要用于各质检站、粮库、加工厂等对小麦品质的蒸煮试验评价。

35.2：基本配置：

每套仪器至少包含主机、电源线等。

35.3：环境指标

电源：AC 200V～240V，50/60Hz。

35.4：技术指标

样品量≤200g；

采用针式和面，搅拌均匀；

主轴转速95±2rpm；

搅拌头样式：针式；

具有定时搅拌功能，定时精度为1s ；

电机架相对搅拌机构主轴可调，从而使三角带始终处于张紧状态；

配备升降机构，升降机构中的托座运动到上部与暂停开关接触，搅拌和面过程应有防止面粉溢出功能；

搅拌过程应有安全防护，离开工作位置，搅拌立刻停止；

针式和面机面钵可上下移动，方便加入物料和取出面团；

★具有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验仪器设备的函；提供证明文件

★产品通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见，提供证明文件。

35.5：配套设备：

针式和面机主机（1台）、电源线(1根)、粉铲(1个)。

36 醒发箱

36.1：主要用途：

适用于将揉和成形的面团在要求的温度和湿度下进行醒发。

36.2：基本配置：

每套仪器至少包含主机、电源线等。

36.3：环境指标

电源：AC 200V～240V，50/60Hz。

36.4：技术指标
工作电源220V，电机功率≤1700W；

醒发箱内膛容积不小于0.3m³；

温度控制范围：（室温+5℃）～40℃；

控温精度：±1℃；

相对湿度控制范围应在75-85%之间，控湿精度：±5%；

在20℃室温升温到工作温度时间不超过1小时；

风门应可调节，使各工位温湿度控制均匀，温差不超过±1℃；

风机送风平稳均匀，每分钟可使箱内空气循环10次以上；

装有玻璃观察门，可随时观察样品的醒发状态；

配有标准面包听8个，满足国家标准制作面包的需求；

醒发箱内的顶部安装不同的吊架，能进行标准面条的烘干试验；

配有附件，满足制作挂面等的需求；

醒发温度可实时监控；

醒发室配备温度和湿度转换器，智能调节器根据设定的温度、湿度数值和精度要求对加温和加湿装置进行调控；

3头超声波雾化器工作雾化水量不小于900ml/h；

★具有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验仪器设备的函；提供证明文件

★产品通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见，提供证明文件。

36.5：配套设备：

醒发箱主机（1台）、电源线(1根)、面包听(8个)。

37 面团成型机

37.1：主要用途：

面团成型机是实验室用来制备面团使用的专用设备。将和面机制成的面团经过压片和滚条，制成适用于制作不同食品（面包、馒头等）的面团。主要用于各质检站、粮库、加工厂等对小麦品质的蒸煮试验评价。

37.2：基本配置：

每套仪器至少包含主机、电源线等。

37.3：环境指标

电源：AC 200V～240V，50/60Hz。

37.4：技术指标

工作电源220V，电机功率≤180W；

具有压片和成型功能；

采用对辊挤压压片；

压片辊具有轧距调节功能，辊距调节范围2～10mm，共设8个可调档位；采用三辊辊压成型；压片辊和成型辊均采用特氟龙处理；

压片辊规格：Φ95X150mm；

成型辊规格：Φ70X330mm；

压片前后辊子转速：70 rpm；

★产品通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见，提供证明文件

★具有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验仪器设备的函，提供证明文件。

37.5：配套设备：

面团成型机主机（1台）、电源线(1根)、面铲(1个)。

38 试验面条机

38.1：主要用途：

试验面条机是专业的实验室面条试验设备，主要用途是制作试验用面条，为后续面粉的质量评价提供必要的设备支持，本机适于各小麦加工厂、粮食储备库及各级粮食品质检测及研究单位等使用。烤炉适用于各种醒发或未醒发面团的烘焙、熟化，主要用于面包、饼干等的烘焙。

38.2：基本配置：

每套仪器至少包含主机、电源线、1.5mm不锈钢切刀、2.0 mm不锈钢切刀等。

38.3：环境指标
电源：400W（AC 220±10%/50Hz)。

38.4：技术指标

工作电源220V，电机功率≤400W；

试验样品量不小于50g；

具有压片和切条两种功能；

左右轧距可同步调整；

设备装有急停开关，紧急状况下可用膝盖急顶该急停开关，设备即可停止运行；

采用不锈钢压辊和切刀，保证样品卫生；

采用涡轮传动方式调节轧距，调节精确度更高；

采用不锈钢大直径压辊，工业面条机规格，试验结果更接近实际生产；

压辊规格：直径x宽度：168x140 mm；

压片辊轧距在0.1～5.6mm范围内精确微调，可调精度0.1mm；

配有1.5 mm、2.0 mm两种宽度的切刀； 

压面辊及切刀有保护装置，保证操作者的安全；

38.5：配套设备：

面条机主机（1台）、电源线(1根)、1.5mm不锈钢切刀、2.0 mm不锈钢切刀等。

39 高压灭菌锅

配置：全自控型

主体材质：不锈钢

容积/毛重：50L / 96Kg

电压/功率：220V / 3.5KW

时间设定范围：0-99h

额定工作压力：0.142MPa

灭菌温度设定范围：50-126℃
40 体积测定仪

面包体积仪是测定面包、馒头等各类不规则固体样品体积的专用仪器，特别适用于面粉烘培、蒸煮实验中样品体积的测量，具有测量准确、方便的优点。

测量范围：

标尺 Ⅰ： 0～600ml；

标尺Ⅱ： 400～1000ml；

填充物：粒径在 1 ～ 2mm 油菜籽。

准确度： ≤± 1.0％

重现性： ≤± 0.8%

41 降落数值仪

降落值测定仪技术参数（执行GB/T10361-2008《小麦、黑麦及其面粉、杜伦麦及其粗粒粉降落数值的测定法》标准）：

搅拌棒质量：25±0.05g

水浴桶加热管：600W

粘度管：内径 21±0.02mm

外径：23.8±0.25mm

内壁高：220±0.3mm

重复性：两次测定结果之差不得超过平均值的10%

工作电压：AC 220V 50Hz

42 粉质仪

42.1主要用途：

电子式粉质仪是小麦粉品质检测的专用仪器。该仪器主要用于小麦的育种、经营收购、储存、面粉加工、食品生产等过程中对小麦和小麦粉的品质质量进行检测控制。

42.2基本配置：每套仪器至少包含粉质仪主机、上水装置、恒温水浴和数据处理系统等。

42.3环境指标

电源：AC 200V～240V，50/60Hz。

42.4技术指标

1.1工作电源220V，电机功率≤250W；

1.2输出轴转速65r/min，实时显示输出轴转速，快慢搅拌刀转速比：（1.50±0.01）：1；

1.3输出轴转速可调至31.5rpm，以适用弱筋面团的评价；

1.4采用扭矩传感器检测揉混过程，扭矩范围：0～10Nm；

1.5扭矩传感器检测精度不低于0.5%；

1.6和面钵容量： 300g；

1.7和面钵钵体以及搅拌刀采用优质不锈钢；

1.8和面钵有过载保护； 

1.9揉混器具有安全保护功能；

1.10测定范围：0～1000粉质单位，单位转矩：（9.8±0.2）mN·m/FU；

1.11加水及操作过程全电脑提示，数据自动处理；

1.12可对比不同试验的粉质曲线；

1.13测试结果可以以数据格式导出，以便统计分析；

1.14可以按照国家标准方法对粉质曲线进行评价；

1.15采用高精度水浴箱控温，和面钵工作温度30±0.2℃；

1.16采用最新加水设备，可不受水压、气压影响，做到精确加水；

1.17加水精度为0.2ml（300g揉混器）；

1.18安装调试后，只需输入电脑软件提示加水量，即可完成加水工序；

1.19水浴最大压力340mbar，最大流量15L/min；

1.20配置适用于本机的恒温水浴箱一台 

1.21仪器采用标准样品进行检测，稳定时间偏差在标准值的15%的范围内；

1.22测试结果可以以数据格式导出，方便统计分析；

★1.23每年免费采用标准样品标定用户设备，能提供中华人民共和国国家标准样品证书。

★1.24粉质仪通过国家粮食局的成果鉴定并有鉴定证书；提供证明文件

★1.25投标产品应通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见，提供证明文件

1.26有IS09001质量管理体系认证证书；提供证明文件

★1.27设备供应商提供的粉质仪有100家以上省市县级国家粮食检测挂牌机构的真实用户名单、联系人及联系方式；提供证明文件

★1.28投标产品有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验仪器设备的函。提供证明文件

43 拉伸仪

43.1主要用途：

面团拉伸仪是小麦粉品质检测的专用仪器。主要用于小麦的育种、经营收购、储存、面粉加工、食品生产等过程中对小麦和小麦粉的品质质量进行检测控制。

43.2基本配置：

每套仪器至少包含拉伸仪主机、恒温水浴和数据处理系统等。

43.3环境指标

电源：AC 200V～240V，50/60Hz。

43.4技术指标

工作电源220V，电机功率≤160W；

测定范围：0～3000拉伸单位；

揉圆器转速：83±3r/min，20r后自停；

搓条机构转速：15±1r/min；

拉面钩移动速1.45±0.05cm/s，采用同步带传动；

横坐标行进速度：0.65±0.05cm/s

单位拉伸阻力（12.3±0.3）mN/Eu；

面团托架个数：6个

恒温水浴箱: 温度波动度±0.1℃, 数显分辨率0.1℃, 具有液位报警功能

检测过程全电脑提示，数据自动处理，操作简便；

按照国家标准方法评价拉伸曲线，得出评价结果；

采用高性能高精密度称重传感器测定面团抗拉伸阻力，保证高可靠性；

测试结果可以以数据格式导出，以便统计分析；

拉伸电机由计算机程序命令启动，自动检查拉伸值及拉伸零点值，并绘制拉伸曲线；

醒发系统采用高精度水浴控温，醒发箱工作温度30±0.2℃；

水浴最大压力340mbar，最大流量15L/min；

采用计算机数据采集分析程序，完全实现实验数据电算化；

USB接口，支持热插拔、即插即用；

软件具有同时显示5 个样品拉伸曲线功能，并进行对比；

分析结果（数据库）格式为MS Access的数据库格式，可以用Microsoft Access方便的查阅；

每年免费为用户标定仪器；

★满足国家标准 GB/T3594-2018 粮油机械 面团拉伸仪、GB/T14615-2019粮油检验 小麦粉面团流变学特性测试拉伸仪法等标准要求；

★产品通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见；提供证明文件

★设备供应商提供的拉伸仪有100家以上省市县级国家粮食检测挂牌机构的真实用户名单、地址及联系方式；提供证明文件

★产品有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验。提供证明文件

44 涡旋振荡器

转速可调，速度范围广，0-2500rpm/min，电机无级调速，低速平稳，高速强劲。

振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用。

圆周直径：3mm

连续运转或电动

操作显示方式：旋钮 + 刻度

圆周直径：3mm

振荡方式：圆周

运行方式：连续运转或点动

速度范围：0-2500rpm

45 数控超声波清洗器

容量：22.5L

超声频率：40KHz

超声频率可选择替换

超声功率：500W

超声功率可调范围：40-100%

水位显示：有

加热功率：800W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-480mi

其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源

46 高速离心机

技术指标要求：

最大容量：24×1.5/2.0 ml

最高转速（r/min）：16500

最大离心力（×g）：21370

标配转子：24×1.5/2.0 ml

转速精度：±50r/min

温控范围：－20℃～40℃

温控精度：±1℃

噪    音：≤60 dB

电    源：AV220V 50Hz

配置：

高速冷冻离心机一台

转子24×1.5/2.0 ml一套

47 粮食振荡器

使用电源： 220V 50Hz 

整机功率： 1800W 

定时范围： 0~120分（或常开）

振荡频率： 起动—280转/分，可调

振荡幅度： 20mm（往复、旋转）

恒温范围： 室温—100℃±1.0℃

温控精度： +0.5℃

48 玻璃仪器气流烘干器

风管数量：20

控温精度：±2℃

温控范围：40-120℃

49 三重四级杆气相色谱质谱联用仪
49.1气相色谱仪部分
柱箱

操作温度范围：室温以上3℃～450℃

可设定升温速率：180℃/min，支持程序降温（无需升级）

程序升温的阶数：27阶28平台

冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）

最大运行时间：999.99分钟

气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供主机彩色触摸屏的图片证明。

主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。须提供“参数锁定功能”和“显示屏锁定功能”的主机触摸屏界面截图。

主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。须提供主机触摸屏界面显示“载气漏气检查”的截图。

▲气相色谱与质谱须相同品牌。

流路系统

★具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用横线速度分析样品的应用文章证明。

▲支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。须提供反吹软件图示化界面的截图。

可配合双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。（需提供应用文章）

分流/不分流进样口

配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能

★支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明
最高温度：450℃

压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）

压力控制精度：0.001psi

压力程序的阶数：7

分流比设定范围：0 ～ 9000

流量设定范围：0 ～ 1000mL/min

仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。须提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料
自动进样器单元

样品位：≥150位样品盘

进样量范围：0.1~150 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；（需提供证明文件）

交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

保留时间重复性：<0.001min

峰面积重复性：<1% RSD

程序升温进样口

最高温度：440℃

压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）

可设定升温速率：220℃/min

PTV方式升温程序的阶数：7阶

49.2质谱部分

基本性能

须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。
质谱与气相色谱须相同品牌。
★涡轮分子泵抽力＞380L/s。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。
质量数范围: 2 ～ 1080 u

灵敏度：

EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1400（氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收。

EI Scan : 1pg   OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气）

EI MRM  : 100fg OFN, S/N ≥ 17000 ，须采用30米毛细柱进行验收。

IDL(MRM): 10fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤6fg。

PCI MRM : 1pg BZP-d10, S/N ≥ 1500，须采用30米毛细柱进行验收。

NCI SIM : 100fg OFN, S/N ≥ 3500，须采用30米毛细柱进行验收。

分辨率：0.5 ～ 3.0u，可调

碰撞能：0～55eV，可调

质量稳定性：±0.1u/48h

★最大扫描速度：18,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题，须提供此技术的证明材料，以专利技术为优。

▲软件支持显示扫描速度数值，须提供软件截图证明

最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms

最大MRM速度：850通道/sec

最大离子监测通道数：15ch/1 event

一次进样能够设置的通道数不少于30000个。

离子源
EI（标配），PCI、NCI（选配）

离子化能量：10 ～ 180eV

离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃

灯丝电流：5 ～ 210μA（发射电流）

★双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。须提供质谱离子源部位的图片证明。

GCMS 接口温度：50 ～ 320℃

★离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。须提供质谱离子源部位前开门设计的图片证明。

维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。

PCI、NCI软电离模式，可支持使用甲醇、乙腈等溶剂替代甲烷等可燃性气体作为反应气。（需提供应用文章）

质量分析器

配备预四极的高精度全金属钼四极杆。无须控温更优。
★预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点，须有仪器图片证明。

四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。

★四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。须提供此技术的证明材料。
Q2采用八极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。

碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。

Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。

扫描功能

扫描功能:

全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。

★支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息（同时配备专利ASSP功能，最大程度的减小高速扫描时数据灵敏度下降和质谱图正确性下降的问题），须提供采用“Scan/MRM同时扫描”和“Scan/Product Ion Scan同时扫描”分析样品的应用报告。

检测系统

二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（须提供此技术的证明材料，以专利技术为优）。

离轴连续打拿电子倍增器

动态范围：5×106
真空系统

★高真空： ＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。

低真空：30L/min（60Hz）机械泵。

低真空可选配：110L/min（60Hz）无油泵，3年免维护（适用于EI/PCI/NCI全部机型）。

标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。须提供质谱仪上皮拉尼真空规和离子规位置的仪器图片和软件工作站上显示低真空度和高真空度的截图证明。

质谱直接进样单元

与GCMS主机同一品牌的质谱直接进样杆
安装质谱直接进样杆时无需挪动气相色谱，且须安装在质谱前面板上，需提供安装DI的截图证明。
▲从气相色谱进样切换到质谱直接进样杆进样时，无需停机和挪动气相色谱仪。

49.3数据处理系统

GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。

气味物质分析系统：基于GCMS系统，包含香味物质数据库（Smart Aroma Database）和异味分析数据库（Off-Flavor Analyzer）两部分。

嗅味物质快速分析系统：与中科院生态中心合作项目，可实现针对水质嗅味物质的快速识别，包括110种嗅味物质的保留指数、离子/离子对信息、半定量校准曲线，以及46种物质的嗅味特征信息，33种物质的嗅味阈值信息。须提供与生态中心就GC-MS/MS嗅味物质快速分析数据信息库达成排他性合作的证明。

Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。须提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明。

Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。须提供数据库分组功能的截图证明。

▲同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。

须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机

49.4配置要求：

GCMSMS串接气相色谱质谱联用仪主机（EI源）1套，双分子涡轮泵200L/sec+200L/sec

机械泵*1套，专用泵油2L

气相色谱主机1套

分流/不分流进样口 1套，PTV程序升温进样口1套（农残专用）

不小于150位液体自动进样器1套

2020版Nist谱库1套

氦气钢瓶1个

品牌电脑1套，打印机1套

配套安装工作站1套

消耗品：1.5mL样品瓶套装（含盖和隔垫）500个；10ul进样针2支；4mL 溶剂/废液瓶套装（盖和隔垫 ）50个；超惰性不分离衬管,含石英棉5根；仪器维护1包；弱极性毛细柱1支（30m×0.25mm×0.25um）；O型圈5个；石墨密封圈10个；专用氦气过滤器1个，载气管5m；进样隔垫50个。
50 电感耦合等离子体质谱仪（ ICPMS）
50.1仪器要求

电感耦合等离子体质谱仪结构应为多极杆+四极杆质量分析器结构。离子偏转器、碰撞/反应池和四极杆质量分析器均为免拆洗维护。

仪器能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析任务，满足环境、食品、疾控、医药、生物样品、半导体分析等。

50.2仪器工作环境

工作环境温度： 15-35℃

工作环境湿度：（20~80）%R.H. (无冷凝)

电源：单相220VAC ±10%，50 Hz
50.3仪器技术要求:

进样系统

配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。

★进样系统控制面板上应以数字形式实时显示氩气总气压和雾化器背压，用户一目了然，当氩气瓶压力不足时，可提示气压过低；测样时系统自动判断雾化器背压状态显示测试结果是否正常。（需提供生产厂商出具的硬件图示及软件截图等证明材料）  

▲可选配半导体控温系统，对雾化室进行控温，控温范围 -15 ～ 80 ℃。（需提供生产厂商出具的证明材料）

可选配进排液监控系统，实时监控系统进排液是否正常。进排液异常时仪器应能自动熄火保护并停止冷却循环水机工作，确保仪器在安全、可靠的状态下运行。（需提供生产厂商出具的证明材料）
离子源

全固态RF发生器，功率范围为500-1600W，频率为27.12 MHz，频率稳定性≤±0.001%。

★采用屏蔽炬物理接地方式消除锥口二次电弧放电，最大限度降低二次离子产生。如非采用屏蔽炬物理接地技术，需额外多配10套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿。（需提供生产厂商出具的证明材料）

等离子体工作线圈采用水冷冷却。

500W冷焰模式，测试样品中易电离的 K、Na等元素。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰热焰（包括标准模式以及KED模式），保证样品中所有分析元素在多种不同模式中一次进样完成分析。

等离子体炬位调整: 用户可通过工作站软件控制步进电机进行三维(X,Y, Z 方向)移动，选择最优的等离子炬焰位置。

应为一体式石英炬管设计，预准直的炬管座，易操作的卡式炬管设计。

具有通风感应功能，当没有开通风而点火时，等离子体无法点火，并在软件界面中给出提示。

气体控制：

配置气体控制质量流量计：包括等离子体气，辅助气，雾化气，碰撞气，可选配稀释气和附加气。

接口：

采用双锥工作模式，锥口材质为镍或铂。要求为高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的锥口设计，采样锥锥口要求≥1.1mm，截取锥锥口要求≤0.5mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性。采样锥和截取锥之间不得使用任何气体。

离子传输系统：

低背景的离子传输设计，离子在碰撞/反应池前后经过多次离轴，彻底与光子以及未电离的中性粒子分离，保证主四极杆质量分析器最佳的分析信噪比。

新一代六极杆碰撞/反应池技术，可利用碰撞/反应功能去除干扰物，从而确保获得最佳的干扰去除效果。

四极杆质量分离器：

质谱使用范围：2-290amu。

材质：高精度、高纯Mo材料四极杆，保证最佳的质量轴稳定性。

★0.3-1.0amu连续可调，具有多种分辨率模式，可以在同一方法中对分析元素使用6种分辨率设定。（需提供生产厂商出具的证明材料）

扫描速度>5000amu/秒，可用积分时间缩短至0.1 毫秒。

检测器：

长寿命的分立式打拿极电子倍增管可提供不少于9个数量级的模拟和脉冲计数测量，实现在一次进样过程中模拟和脉冲模式之间自动切换。

★采集速度>100000 samples/s，驻留时间最短为10μs。

真空系统：

要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于15分钟。

▲满足电气、机械、防火、化学、辐射、静电、噪音和防震等各方面的安全要求（需提供同型号或同型号系列产品的SEMI S2和SEMI E78认证证书）。

▲配置同品牌原装冷却循环水机，触摸屏控制器，带数字压力，流量显示和报警，进口压缩机。冷却循环水机应具有CE和RoHS认证（需提供认证证书或检测报告），保证安全。
50.4软件要求：

操作系统：知名品牌商用电脑， Microsoft®  Win10的多任务、多用户系统软件。

仪器形象化界面，交互式设计，具有性能检查，启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数优化，标准\碰撞/反应池工作模式切换等。

实时数据显示和实时报告显示，智能化功能，可以依据需要随时调整进样时间和冲洗时间。

★智能软件可同步控制质谱等离子离子源和同品牌冷却循环水机的启动和关闭，点火工作前后无需每次单独开关循环水机，提升自动化效率。（需提供生产厂商出具的证明材料）

▲由公司软件团队完全独立自主研发，有软件著作权。（需提供生产厂商出具的证明材料）

源代码中英文操作软件。

▲英文软件版本一键切换。

用户可以选配带权限管理系统的工作站软件系统，根据实验室管理需要进行用户账号和信息管理，跟踪用户操作日志，创建不同角色，分配操作权限等。

合页式换锥系统，保证采样锥和截取锥与提取透镜位置不变，避免机械运动导致锥孔位置偏离。无需泄真空就可以方便换锥维护。（需提供生产厂商出具的仪器结构设计图等证明材料）

配置同品牌大于80位的自动进样器，带防护罩，隔离样液与实验室环境的接触，降低环境对样液的污染。

50.5仪器性能要求

1.标准模式下（No Gas）随机背景：<1cps(4.5amu或220.5amu)

2. 标准模式下灵敏度：

低质量数(Li):≥ 40M cps/ppm

中质量数(In):≥ 200M cps/ppm

高质量数(U): ≥ 200M cps/ppm

3.标准模式下，仪器信噪比>150M (10ppb中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)

4. 氧化物离子(CeO+/Ce+) ≤3%

5.双电荷粒子（Ce++/Ce+，或其它元素）≤3%

6.短期稳定性(RSD): ≤2%（20min）

7.长期稳定性 (RSD): ≤3%（2h）

8. 质量轴稳定性: ≤0.025amu/24h

50.6供货配置：

电感耦合等离子体质谱仪主机1套，包括；

高灵敏度同心雾化器组件； 

小体积旋流型雾化室组件；

等离子体位置XYZ三轴全自动调节；

氩气压力和雾化器背压显示面板；

高频率的射频发生器；

采样锥和截取锥；

六极杆气体碰撞/反应池；

含预四即杆的超高稳定四极杆质量分析器；

模拟和脉冲双模检测器；

多级真空系统；

机械泵；

四通道蠕动泵；

偏转透镜系统；

银屏蔽炬；

中文、英文双源代码操作软件系统，一键切换。

同品牌ICP-MS专用冷却水循环机：1台（水温控制：20℃±0.1℃）；

仪器调试溶液：1套；

采样锥石墨垫圈，1包；

泵管，内标管，废液泵管（各1包）；

石英炬管 1个；

石英套管 1个；

安装工具包 1套；

废液桶 1个；
计算机系统：品牌原装电脑，塔式图形工作站CPU：i7-10700 2.9GHz 8核，内存：16G，硬盘：2TB+256SSD，显卡：P620，操作系统：Windows10 专业工作站版，显示器：23.8英寸；

同品牌自动进样器1套（大于80个样品位，3个试剂瓶位，1个洗针位）。

50.7售后服务与国内培训：

免费安装调试：仪器到货后1周内或根据客户通知到用户处安装调试。 

质保期：安装完成之日起12个月或发货后14个月，先到为准。

提供用户现场培训不少于3天。

服务证书：提供质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书等。

智慧检测展示平台

	序号
	系统平台
	单价(万元)
	数量
	总价（万元）
	用途

	1
	检测任务系统
	任务分配
	
	1
	
	用于检测任务管理，针对农药、化学品、生物污染、废弃物等检测任务，设置优先级，合理分析检测资源。
任务进度跟踪，方便了解检测任务详细信息及过程管控。
任务报告生成，对检测结果进行审核和评估。
任务数据分析与查询，可对不同地域、时间、产品品类、检测项等条件进行任务筛选，将统计结果以图表、报表等形式展示，方便使用者了解检测中心的运营任务情况。

	
	
	任务跟踪
	
	1
	
	

	
	
	任务报告
	
	1
	
	

	
	
	任务提醒
	
	1
	
	

	
	
	任务数据分析
	
	1
	
	

	
	
	任务历史记录
	
	1
	
	

	2
	样品抽检系统
	抽检计划
	
	1
	
	可针对特定品类制定抽检计划，如每周、每月周期性监测。
记录抽检执行状况，包括采样、抽检信息、标识样品等，确保抽检可追溯，确保抽检的准确性和有效性。
抽检报告生成，对抽检结果进行审核和评价。
抽检记录查询与数据分析，针对问题环节，提供数据指导和反馈。
建立检测抽检规范流程和知识库，帮助检测人员随时查阅相关资料，提高检测运营的专业水平。

	
	
	抽检执行
	
	1
	
	

	
	
	数据录入
	
	1
	
	

	
	
	结果审核
	
	1
	
	

	
	
	抽检分析
	
	1
	
	

	
	
	抽检查询
	
	1
	
	

	
	
	知识库
	
	1
	
	

	3
	数据统计系统
	数据统计指标
	
	1
	
	提供多种统计指标，如任务执行情况、完成率、完成时间等，自定义统计查询，满足不同分析维度要求，提升检测中心人员及设备运行效率。
提供多条件查询筛选。通过图表、报表等形式展示统计数据，实时更新，反应最新的运营进度和状况。

	
	
	数据筛选查询
	
	1
	
	

	
	
	数据可视化
	
	1
	
	

	4
	运营管理系统
	监督点管理
	
	1
	
	对各级监督检测点进行统一管理，分级分权限管理，确保各项工作有序进行。
农产品管理，预设产品检测品类，及检测指标项，建立农产品知识库，方便检测人员随时查阅相关资料，提升质量检测的专业水平。

	
	
	农产品管理
	
	1
	
	

	
	
	检查项管理
	
	1
	
	

	5
	检测管理APP
	检测管理
	
	1
	
	用于任务管理、采样、收样、监控过程管理等功能，检测数据上传服务器，检测过程可追踪，不合格品处理流程全过程记录，实现采样、收样、检测、处理的全流程闭环管控。

	6
	检测监管APP
	检测监管
	
	1
	
	利用图形化界面和多模型、多维度结构，让监管者实施掌控检测中心大数据信息，通过数据分析监管功能，辅助监管者宏观管理。

	7
	智慧检测指挥舱
	指挥舱
	
	1
	
	用于检测中心通过实时数据交互和大数据统计分析，多视窗、多模块、多角度呈现检测中心运营数据，并建立合格率模型、检测率模型、季节性模型、地域性模型等数据模型来进行数据挖掘与分析。通过人工智能辅助模块，辅助提升检测中心全流程运营体系。
智慧检测指挥舱让各个流程、各个区域的实时动态信息一目了然，利用图形化结构、大数据分析等帮助运营者宏观管理，辅助监管者进行高效的全流程管控。

	8
	控制电脑
	
	2
	
	商务办公台式机电脑，12代i7处理器、8G内存、1T硬盘、集显、21.5显示屏

	9
	LED展示大屏
	
	15㎡
	
	全彩LED显示屏,点间距1.86mm ，像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂安装。模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率320点×160点。工作电压：在4.5VDC能正常工作。工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作。最佳视角：水平≥160°，垂直≥160°。物理密度：≥422500点/㎡。刷新频率：≥3840Hz；校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 亮度均匀性：≥97%，色度均匀性≤0.007。 最大对比度≥5300：1 ；色温：3000K-18000K具有可调整性。
超高清视频拼接器:输入：1xHDMI2.0、4xDVI、1X3G SDI ；输出：输出：16×千兆网囗、4x10G光纤,1XHDMI预监；支持HDR10高清画质显示

	10
	安装配套辅材
	
	1
	
	钢结构及边框装修、电缆
通讯线材、高清信号线材、控制主机等

	小计
	
	


注：1、本项目为交钥匙工程，投报报价应包括检验检测中心的整体设计规划、装修、设备采购、安装、人员培训等所有相关费用和税金。

2、上述清单中安装调试所需未列出的其他辅材，由投标人综合考虑到本次投标报价中，不单独予以计取和支付。 

3、表中“设备名称”、“单位”、“数量”不得自行更改。

4、本项目招标参数要求不限定品牌，各项规格参数要求若涉及到品牌、型号，并不表明该标的被指定，均为参照品牌，投标单位做技术性参考。

投标文件格式

                              （项目名称）
投  标  文  件

       投 标 人：                              （单位公章）

单位地址：                             
        法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目    录

一、投标函、投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书和被授权人身份证明
四、报价表

五、投标文件偏离表
六、备品一览表

七、技术方案
八、资格审查资料
九、拟派往本项目的主要人员情况表
十、同类项目业绩一览表
十一、其他材料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥          ）的总报价，建设期     日历天，按合同约定实施和完成本项目，并负责修补所供产品的任何缺陷， 质量达到    标准。

2．我方承诺在投标报价有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与招标人签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部货物。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                  （其他补充说明）。

                             投标人：                   （盖单位章）

                             法定代表人或其委托代理人：         （签字）

                             地址：                  
                             网址：                  
                             电话：                  
                             传真：                  
                             邮政编码：             

                年      月      日

（二）报价函附录

	序号
	项 目 内 容
	约 定 内 容
	备注

	1
	建设期
	见报价一览表
	

	2
	质量标准
	合格
	

	3
	质保期
	不少于1年（投标人可延长时限）
	

	4
	
	
	


唱标主要内容一览表
	投标人名称
	

	项目名称
	

	报价（元）
	大写：                       

	
	小写：                       

	建设期（日历天）
	

	质保期
	     年

	质量目标
	

	对招标文件的认同程度
	完全认同


               投标人（盖单位章）：                         

                      法定代表人（签字或盖章）：             

                                年      月       日
法定代表人身份证明

投标人名称：            
单位性质：              
地址：                  
成立时间：       年       月      日

经营期限：                  
姓名：       性别：       年龄：       职务：            
系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

       年        月        日

授权委托书和被授权人身份证明
本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：        （盖单位章）

法定代表人：        （签字）

身份证号码：       

委托代理人：        （签字）

身份证号码：       

       年        月        日

四、报价表

1.报价汇总表

	序号
	分项名称
	价格（元）

	1
	检测中心一层装修改造部分工程造价
	

	2
	检测中心二层装修改造部分工程造价
	

	3
	设备购置费
	

	4
	智慧检测平台费
	

	总计
	


2．报价明细表

                                                           币种：人民币

	序号
	设备名称
	品牌型号
	设备参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	合计（元）
	


投标人：（盖单位章）                      

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）     

报价汇总表所涉及各分部项目，设备报价明细表格式参照以上格式，其余部分格式自拟，但应反映出项目特征。
备注：

1、各投标人应根据各自所报产品设备技术参数填写参数，不得直接套用第五章《项目技术指标、参数及要求》中所描述参数。

2、投标人可根据需要对本表格进行扩展，但不得减少表格基本格式。

3.中小企业声明函（货物） 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.残疾人福利性单位声明函

（若企业非残疾人福利性单位，则不需填此表）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                              单位名称（盖章）：

                                              日  期：

5.监狱、戒毒企业声明函 
（若企业非监狱、戒毒企业，则不需填此表）
格式可自拟。 
注：监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒 
管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。 
供应商名称（盖章）： 
日期：
6.节能、环保产品明细及报价表

（若无节能环保产品，则不需填此表）

项目名称：
单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	节能环保产品证书编号
	制造厂家
	数量
	单价
	合价

	节能产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	节能产品报价小计：  元，其中国家强制采购节能产品报价：  元

	环保产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	环保产品报价小计：元

	备注：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、节能环保产品证书编号、制造厂家、数量、单价和合价必须与《分项报价表》中的一致。

2、此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若评审委员会认定所报价格明显高于市场价格，在评审时将不给予节能、环保产品的政策加分。

3、供应商是生产商的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书原件或复印件，供应商是代理商的，须提供生产厂家的节能产品、环境标志产品认证证书原件或复印件，代理机构工作人员将在评审现场通过查询中国政府采购网核实供应商所投产品是否为节能产品、环境标志产品，未按要求提供证书或提供证书不全或中国政府采购网查询无记录的，将不给予加分。属于政府强制采购的必须提供相应证书，否则按响应无效处理。（属于政府强制采购的必须提供符合要求的产品，否则按响应无效处理。）


供应商（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）： 

日期：
年
月
日

五、投标文件偏离表

	序
号
	招标文件条款
	投标文件条款
	是否偏离

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：偏离要包含对磋商文件中技术参数及采购合同条款的偏离声明，可在此表后另附。
投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

六、备品一览表
	序号
	名称
	价值

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


填写说明：投标人如果有本招标文件要求以外的物品或服务，请在上表中填写。

七、技术方案
   供应商针对本次采购项目的特点并结合具体情况编写拟采取的技术方案等内容，方案中应可包含：对本项目的理解、产品生产、供货安装、质量保证措施、进度保证措施、售后服务及突发事件应对措施等情况。（格式自拟）。

八、资格审查资料

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	
	

	
	传真
	
	网址
	
	

	组织机构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	经营范围
	

	备注
	


附投标人营业执照等公司证件的复印件

九、拟派往本项目的主要人员情况表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	手机号
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


十、同类项目业绩一览表

	序号
	货物名称
	数量
	规格型号
	金额
	用户名称
	联系人

联系电话
	投标 日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十一、其他材料

（格式自行设定）

