# 第四章  采购内容及技术参数

体检车招标技术要求

一、医疗车技术基本要求

1、整车要求

1.1 总长：≥9000mm  ±10mm

1.2 总宽：≥2400mm

1.3 总高：≥3000mm

1.4 车厢内高：≥1900㎜

1.5 具备高端行车记录仪

2、发动机

2.1 发动机型式：直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机

2.2 功率：≥190kw

2.3 排放标准：国六排放标准

3、车身主要配置参数

3.1内饰：成型内饰

3.2 车窗、风档：全封闭粘接式钢化玻璃

3.3 后视系统：彩色倒车监视器

3.4 空调系统：顶置空调

3.5 车联网系统支持运营管理

3.6 市电转接装置1套

二、车载DR射线机技术要求

1、整体要求

1.1 必须具备整机注册证。

1.2 具有体检专用数字X射线采集

2、操作台控制系统

2.1 控制面板：≥7寸触控屏

2.2 分辨率：≥1024*600

2.3 显示器类型：TFT液晶屏

3、高频高压发生装置

3.1 功率：≥50KW

3.2 输入电源：单相220V ，带二级储能电池，外出体检时不受电源的限制。

3.3 摄片电压：40-150KV

3.4 最大电流时间积：≥630mAs

3.5 摄影mA范围：≥10 mA ，≤630mA

3.6 配备自动曝光控制电离室系统。

4、X射线管球组件（投标产品配置的平板探测器和球管为同一品牌，注明品牌、型号）

4.1 旋转阳极热容量：≥300KHU

4.2 双焦点：≤0.6 mm/1.2 mm

4.3 具备X射线管恒温自动化调节控制系统

5、平板探测器（注明品牌、型号）

※5.1 探测器类型：非晶硅，整板非拼接

5.2 像素：总像素值≥940万

5.3 低对比度分辨率≤1.0%（提供第三方检验报告证明文件或产品技术白皮书）

※5.4 可移动平板，支持无线WIFI传输及有线传输两种模式

6、图像采集系统

6.1 工作站主机：≥24英寸显示器，CPU i3以上, ≥8GB内存

6.2 影像工作站

①中文操作界面

②DICOM浏览器：快速图文采集成像，标准DICOM3.0图像格式，智能化自动设置

③中文诊断报告编辑，自定义报告格式

7、具备全自动机械运动系统控制

8、具备车载X射线机防护设施技术

※9、X光机铅防护：车辆出厂时提供计量质量检测报告。

10、X光机配电动铅屏风：1套，电动控制。

11、铅屏风铅当量：≥0.5mmPb；

三、车内其它配套附件及安装要求

1、平面布局图以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准。

2、车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全。

3、车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，牢固程度高，内饰使用材料高强度、无异味、无毒。

4、车内地面平整，各体检功能区布局科学合理，相对独立。

5、电测听室1间：市场主流品牌。

四、体检车车载电测听系统

（1）核心测听功能与性能参数

- 1.测试类型：

- 纯音气导听力测试

- 纯音骨导听力测试

- 2.频率范围：

- 标准测试频率：125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz、8000Hz。

- 3.刺激声强范围：

- 气导：-10 dB HL 至 110 dB HL。

- 骨导：-10 dB HL 至 80 dB HL。

- 4.给声方式：

- 手动（Hughson-Westlake法）：根据受试者反应手动调节强度。

- 自动：设备按预设程序自动增减强度。

- 5.掩蔽功能：

- 具备窄带噪声或言语噪声掩蔽功能。

（2）针对车载环境的特殊设计与参数

- 1.集成式专业测听隔声舱：

- 隔声指标：舱体需达到国家标准的最大允许环境噪声级（如GB/T 16296或ISO 8253标准）。主要测试频率（500Hz-4000Hz）内，背景噪声 ≤ 30-40 dB(A)。舱体采用复合隔声材料、双层隔声玻璃、密封设计等。

- 2.专业测听耳机与设备：

- 采用符合国际标准（如IEC 60645）的压耳式（TDH系列）或贴耳式耳机。测听主机（内置在舱内或车体机柜）与耳机、应答按钮集成，操作流畅。

- 3.系统整合与校准：

- 一体化控制：测听仪、患者应答器、操作员电脑/控制面板高度集成。

- 定期校准：出具计量部门的声学校准报告。

- 4.供电与稳定性：

- 支持车载逆变电源（220V AC）和/或市电接口，保证设备稳定运行。

（3）软件与数据管理参数

- 1.操作软件：

- 用户友好的操作界面，指导操作员完成测试流程。

- 可自定义测试协议（如职业病筛查套餐、健康体检套餐）。

- 2.数据管理：

- 自动生成标准听力图，并可标注测试条件。

- 与体检车总信息系统或LIS/PACS系统对接，实现受检者信息同步、结果存储、报告打印一体化。

- 3.筛查与诊断模式：

- 快速筛查模式：预设固定频率和强度，快速筛选疑似听力受损者。

- 完整诊断模式：进行全面的阈值测定。

五、技术服务

1、设备安装调试验收合格后质保期两年。质保期内，设备零配件及其维修的费用全免。

2、提供技术资料，含使用说明书、图纸等。

3、厂家须负责设备的安装调试。

4、交付使用首次开展工作，提供操作及维护培训。

5、保证供应设备的维修与配件。

注：1、以上标注※的项技术参数要求为重要技术参数，未标注的项为一般性技术参数；供应商应在响应文件中按照以上要求根据自身设备技术参数情况，逐项明确响应设备技术参数要求。

2、技术参数描述部分不针对任何品牌，如果涉及到品牌、规格等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商参考，供应商所投报的产品等同或优于此参数均可。